Диапазоны измерителя тока   (ПРОЕКТ,   январь 2026)

|  |  | Предел | Диапа-зон | № | Коэф-т отклонения | Ку | Q2:Q0 | № п | Q5:Q3 | Дискрет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручное включение | имп. ≤ 2 мс | 400 A 2.5 мОм (5 мОм //5 мОм) | 400 А | 1 | 40 А/дел. | 1 | 101 |  |  |  |
|  |  |  | 200 А | 2 | 20 А/дел. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 А | 3 | 10 А/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 А | 4 | 5 А/дел. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 А | 5 | 2 А/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 А | 6 | 1 А/дел. | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 А | 7 | 0,5 А/дел. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 10 А (20 А) 50 мОм | 20 А | х | 2 А/дел. | 1 | 100 |  | ххх |  |
|  |  |  | 10 А | 8 | 1 А/дел. | 2 |  |  |  |  |
| Программное включение | SIN, имп. |  | 5 А | 9 | 0,5 А/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 А | 10 | 0,2 А/дел. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 А | 11 | 0,1 А/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 А | 12 | 50 мА/дел. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 200мА 5 Ом | 0,2 А | 13 | 20 мА/дел. | 1 | 011 |  |  |  |
|  |  |  | 0,1 А | 14 | 10 мА/дел. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 мА | 15 | 5 мА/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 мА | 16 | 2 мА/дел. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 мА | 17 | 1 мА/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 мА | 18 | 0,5 мА/дел. | 40 |  |  |  |  |
|  | DC, имп, SIN | 2мА 500 Ом | 2 мА | 19 | 0,2 мА/дел. | 1 | 010 |  |  |  |
|  |  |  | 1 мА | 20 | 0,1 мА/дел. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 мА | 21 | 50 мкА/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,2 мА | 22 | 20 мкА/дел. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1 мА | 23 | 10 мкА/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 мкА | 24 | 5 мкА/дел. | 40 |  |  |  |  |
|  | DC, имп., SIN | 20мкА 50 кОм | 20 мкА | 25 | 2 мкА/дел. | 1 | 001 |  |  |  |
|  |  |  | 10 мкА | 26 | 1 мкА/дел. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 мкА | 27 | 0,5 мкА/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 мкА | 28 | 0,2 мкА/дел. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 мкА | 29 | 0,1 мкА/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 мкА | 30 | 50 нА/дел. | 40 |  |  |  |  |
|  | DC | 200нА 5 МОм | 0,2 мкА | 31 | 20 нА/дел. | 1 | 000 |  |  |  |
|  |  |  | 0,1 мкА | 32 | 10 нА/дел. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 нА | 33 | 5 нА/дел. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 нА | 34 | 2 нА/дел. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 нА | 35 | 1 нА/дел. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 нА | 36 | 0,5 нА/дел. | 40 |  |  |  |  |

В диапаз. 10 А поддиапазон 20 А запрещен.  В диапаз. 3 кВ макс.  диапаз. тока 50 мА (200 мА)

В диапаз. 300 В макс.  диапаз. тока – 0,5 А (10 А), В диапаз. 30 В макс.  диапаз. тока – 10 А (10 А)

Напряжение на Rш = 1В, Порог OVLI,1 = 3В, Стабилизаторы +8В и -8В

Дополн. ОУ (TLV) перед ADA4946, В диапазоне 400 А ввести поддиапазон 5 А (Ку = 8).

Назначение разрядов регистров в измерителе тока.

| Разряд | Значения разрядов и их комбинации | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| Q0:Q1 коэффициент | 00 | Установка коэффициента *1. |
|  | 01 | Установка коэффициента *2. |
|  | 10 | Установка коэффициента *4. |
|  | 11 | Установка коэффициента *8. |
| Q2:Q4 пределы | 000 | Предел: 200 нА. |
|  | 001 | Предел: 20 мкА. |
|  | 010 | Предел: 2 мА. |
|  | 011 | Предел: 200 мА. |
|  | 100 | Предел: 20 А. |
|  | 101 | Предел: 200 А. |
| Q5 | 0 | Блокировка сигнала “OVLI,1” о превышении порогового уровня тока в режимах “Коллектор в обрыве” и “Стоп”. (В шине – сигнал “unOVLI,1”). |
|  | 1 | Для всех остальных режимов. |
| Q6 | 0 | Для всех режимов кроме DC. |
|  | 1 | Доп. ёмкость в режиме DC. |
| Q7 коэффициент | 0 | Установка коэффициента *1. |
|  | 1 | Установка коэффициента *10. |