Измеритель напряжения в схеме “Формирователь развертки”

| Q0 |  |  |  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 |  |  |  | - |  |  |  |
| Q2 |  |  |  | Множитель: x20 |  |  |  |
| Q3 |  |  |  | Множитель: x5 |  |  |  |
| Q4 |  |  |  | Множитель: x1 |  |  |  |
| Q5 |  |  |  | Множитель: 5 |  |  |  |
| Q6 |  |  |  | Множитель: 1.25 |  |  |  |
| Q7 |  |  |  | Множитель: 5 или 250 |  |  |  |
| № | диапазон | Коэффициент отклонения | Q7 :250, :5 | Q5Q6 :2;:1,25;:1 | Q4Q3Q2 x1;x5;x20 | Код ЦАП | Коэффициенты |
| 1 | 5000V | 500V/дел | 0 | 00 | 100 | 819 | :250, :2, x1, :5 |
| 2 | 2000V | 200 V/дел | 0 | 11 | 100 | 1280 | :250, :1,25, x1, :3,2 |
| 3 | 1000V | 100 V/дел | 0 | 01 | 100 | 2048 | :250, :1, x1, :2 |
| 4 | 500V | 50 V/дел | 0 | 01 | 100 | 4095 | :250, :1, x1, :1 |
| 5 | 200V | 20 V/дел | 0 | 01 | 010 | 2048 | :250, :1, x5, :2 |
| 6 | 100V | 10 V/дел | 0 | 01 | 010 | 4095 | :250, :1, x5, :1 |
| 7 | 50V | 5 V/дел | 1 | 00 | 100 | 1638 | :5, :2, x1, :2,5 |
| 8 | 20V | 2 V/дел | 1 | 01 | 100 | 2048 | :5, :1, x1, :2 |
| 9 | 10V | 1 V/дел | 1 | 01 | 100 | 4095 | :5, :1, x1, :1 |
| 10 | 5V | 0,5 V/дел | 1 | 11 | 010 | 2048 | :5, :1,25, x5, :2 |
| 11 | 2V | 0,2 V/дел | 1 | 01 | 010 | 4095 | :5, :1, x5, :1 |
| 12 | 1V | 0,1 V/дел | 1 | 01 | 001 | 2048 | :5, :1, x20, :2 |
| 13 | 0,5V | 0,05 V/дел | 1 | 01 | 001 | 4095 | :5, :1, x20, :1 |

На диапазоне 5000 В максимально допустимое напряжение 3500 В!! (Шкала – 5 кВ)

Примечание:

Входной диапазон АЦП = 1,9 В (Uref = 4,098).

При КADA = 0,7 предельное значение измеряемого сигнала на входе ADA составляет 2,7 В.

Запас на цифровую калибровку равен 27% (Диапазон входной сигнала ADA 1,4 В, по отношению к диапазону АЦП 1,9 В, составляет 1,4/1,9×100% = 73%)

Дата изменения: 03.03.2026