УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор-начальник УРПиСИ

…………………А.А. Володкевич

“………”……………………2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку адаптера для подключения объекта тестирования к анализатору вольтамперных характеристик (ВАХ) по ОКР «Линия-2».

Этап разработки - эскизная КД.

Срок выполнения согласно графику ОКР «Линия-2».

Приложение:

- схема электрическая  - УШЯИ.687415.025 Э3 «Адаптер»,

- КД предыдущих моделей адаптера (2008, 2013г) в электронном виде,

- эскиз адаптера, включающий основные элементы его конструкции,

- эскиз ПП, эскиз топологии ПП,

- расположение выводов транзистора в корпусах КТ-43 и ТО-247.

НАЗНАЧЕНИЕ

Разрабатываемый адаптер предназначен для подключения объекта тестирования к анализатору ВАХ с помощью камеры измерительной УШЯИ.687415.026 с прозрачной крышкой для защиты от высокого напряжения.

Согласно договору, необходимо разработать не менее 2х адаптеров, для разных типов корпусов силовых полупроводниковых приборов (СПП).

Весьма распространенными корпусами для СПП, согласно каталогу НПО «Интеграл», являются КТ-43 и ТО-220. Требования данного ТЗ относятся к адаптеру для корпуса КТ-43, и близкого к нему корпуса  ТО-247, применяемого зарубежными изготовителями. Эти требования, в дальнейшем, будут уточнены при разработке адаптера для корпуса ТО-220 и его разновидностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 Адаптер должен обеспечить свободную установку объекта тестирования (в корпусе КТ-43, ТО-247) в открытом состоянии адаптера и надежный контакт всех выводов объекта тестирования с соответствующими контактами адаптера в его закрытом состоянии.

2 Оба состояния (открыто/закрыто) должны сохраняться продолжительное время (эффект защелкивания).

3 Адаптер должен обеспечить малое переходное сопротивление (<10 мОм) между каждым из выводов объекта тестирования и соответствующим ему силовым контактом в диапазоне токов от десятков наноампер (10-8 А) на постоянном напряжении до сотен ампер на пике  испытательного импульса, при условии малой длительности (≤100мкс) и большой скважности (≥0,4сек) импульсов.

4 Переходное сопротивление между каждым из выводов объекта тестирования и соответствующим ему пружинным (сенсорным) контактом может достигать 1 Ом.

5 Общая протяженность силовых проводников (по печатной плате), от силовых контактов до соответствующих вилок 4 мм, должна быть минимальной.

6 Малое контактное сопротивление между выводом объекта тестирования и силовым контактом адаптера д.б. обеспечено за счет их дополнительного сжатия с силой 20-50 г на каждый контакт.

7 Рассмотреть возможность устранения неизбежного технологического разброса основных размеров пружинных контактов с помощью их юстировки при сборке адаптера, путем соответствующего смещения точки их пайки вдоль оси сжатия.

Для этого соотношение между размерами запаиваемого хвостовика пружинного контакта и диаметром соответствующего отверстия в плате должно обеспечивать возможность небольшого смещения пружинного контакта вдоль оси сжатия в процессе пайки.

8 Надежность конструкции адаптера при многократном переключении состояний открыто/закрыто, обеспечивается:

- плотным прилеганием вершины силового контакта, со стороны обратной «лыске», к корпусу адаптера жестко закрепленного с печатной платой, чтобы исключить малейший наклон контакта при сжатии пружины с силой 20-50 г. Это гарантирует надежность пайки силового контакта в процессе долговременной эксплуатации,

- плотным прилеганием пружинного контакта (его плоской отогнутой части) к плате возле точки пайки без какого-либо смещения при сжатии пружины с силой до 50 г. Это гарантирует надежность пайки пружинного контакта в процессе долговременной эксплуатации,

- устранением возможности истирания пластмассы при многократных поворотах стальной рукоятки-рычага за счет введения плоских металлических вкладышей (бронза, латунь),

- достижением малого переходного сопротивления (<10 мОм) между выводом объекта тестирования и соответствующим ему силовым контактом при небольших значениях силы сжатия (20 г), например, за счет соответствующего покрытия контактов, что гарантирует выполнение предыдущих требований п.8.

9 Конструкция адаптера должна быть разработана с учетом возможности обязательной юстировки всех пар контактов и закрепления результатов юстировки при запаивании контактов в плату, например с помощью дополнительной оснастки.

При юстировке контактов плоскую поверхность каждого силового контакта «лыску» необходимо установить параллельно плоскости пружинного контакта с зазором не более 0,1 мм (можно и без зазора) и добиться выполнения требований п.8 (1й и 2й абзац).

Юстировку, в том числе с помощью оснастки, целесообразно выполнять в процессе пайки предварительно сжатых контактных пар в плату, при этом будет исключена составляющая силы сжатия, направленная на проворачивание силового контакта вокруг своей оси.

10 Изоляционный материал, обеспечивающий выполнение требований п. 8 и п.9 (прижатие и юстировка контактов в процессе пайки) должен выдерживать температуру пайки (≈300ºС) в течение 20 секунд без размягчения.

11 Промежутки между контактными парами должны быть заполнены изоляционным материалом. Ширина каналов в изоляционном материале, в которых расположены пружинные контакты, должна превышать ширину этих контактов на 0,2-0,3 мм.

12 Адаптер, предназначенный для установки объектов тестирования в корпусах КТ-43, ТО-247, должен обеспечить рабочее напряжение не менее 2000 В между соседними контактными группами (GATE,  DRAIN,  SOURCE для МОП транзисторов или BASE, COLLEСTOR, EMITTER для биполярных):

- для этого минимальные промежутки между соседними группами контактов адаптера должны быть не меньше, чем минимальные промежутки между выводами корпусов КТ-43, ТО-247 по их поверхности,

- минимальные промежутки между контактными площадками на печатной плате, также должны быть не меньше, чем минимальные промежутки между выводами корпусов КТ-43, ТО-247 по поверхности корпуса. Это значит, что контактные площадки для силовых и пружинных контактов должны быть овальными.

13 В адаптере, предназначенном для установки объектов тестирования в корпусе ТО-220 и ему подобных минимальные промежутки между соседними группами контактов адаптера должны быть не меньше, чем минимальные промежутки между выводами корпуса ТО-220 по его поверхности,

- минимальные промежутки между контактными площадками на печатной плате, также должны быть не меньше, чем минимальные промежутки между выводами корпуса ТО-220 по поверхности корпуса. Это значит, что контактные площадки для силовых и пружинных контактов должны быть овальными.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 Конструкция адаптера должна допускать оперативную замену тестируемого элемента, учитывая открывание-закрывание прозрачной крышки, за время <1 мин и исключить возможность «неправильной» установки выводов объекта тестирования в соответствующие отверстия.

2 Конструкция адаптера не должна затруднять возможность оперативной смены объекта тестирования, при установке адаптера в измерительную камеру.

3 Адаптер должен подключаться к стандартному треугольнику из 6ти гнезд 4 мм (см. приложение).

4 Адаптер, при установке его в  измерительную камеру вместе с подключенным объектом тестирования, должен закрываться прозрачной крышкой.

5 Конструкция адаптера должна обеспечить выполнение замены объекта тестирования до 10 000 000 раз (десять миллионов). Подсчет, основан на возможности замены объекта тестирования каждую минуту при двухсменной работе (16 часов в день) в течение срока эксплуатации самого анализатора около 40 лет.

Срок эксплуатации анализатора ≈40 лет можно оценить  по опыту ОАО «Интеграл» (Л2-56) и по наличию предложений к продаже на мировом рынке аналогов (Model 370, Mode l371 Tektronix), производство которых также  прекращено около 40 лет назад.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 Конструкция силовых и пружинных контактов должна обеспечить высокую повторяемость их основных характеристик.

2 Конструкция адаптера должна предусматривать возможность предварительной юстировки контактов в печатной плате в процессе их пайки, чтобы обеспечить:

- правильное положение силового контакта (плоской стороной к пружине),

- плотное прилегание силового контакта обратной стороной к корпусу в точке сжатия,

- плотное прилегание каждого пружинного контакта к соответствующему силовому контакту в открытом состоянии адаптера,

- одинаковую силу дополнительного прижатия каждого из выводов объекта тестирования к соответствующему силовому контакту.

3 Для выполнения п.2 может потребоваться разработка оснастки из материалов выдерживающих температуру пайки.

Конструктивные и электрические требования к параметрам адаптера уточняются в процессе проектирования.

__________ Лисенков Б.Н.