Источник напряжения 3кВ

- Все высоковольтные реле д.б.  DAR7 12 10  (контакты R=Rhodium,  4А)

- Реле   К3 и К6   д.б.  сдвоенными (два DAR7 12 10  параллельно).  При этом допустимый  протекающий ток через герконы возрастает до 8А.

Реализация: один резистор 1,5 Ом последовательно с обмоткой тр-ра или 4 резистора по 3 Ом последовательно с каждым герконом, что предпочтительнее.

- Электролиты использовать в диапазонах 30 В и 300 В, поэтому заменить 1000 мкФ×160 В на 330 мкФ×400 В  (например типа В43640, размером 30×30 или 25×40).

- Исключать разрядные реле К7, К8 и К9, К10 крайне нежелательно!!!

Возможные последствия:

(Исключить реле К7, К8 (разряд С 0,1 мкФ), при этом увеличить разрядные резисторы R11, R12 с с 1 Мом до 10 Мом. Разряд  будет постоянным и постоянная времени разряда (С9,С10-0,1 мкФ) увеличится до ≈1 сек, а максимальный разрядный ток уменьшится до ≈0,3 мА.

Чтобы исключить возможность разряда конденсатора +3 кВ на конденсатор   -3 кВ (или +300 В на конденсатор -300 В) в течение постоянной времени 10 сек, что может произойти при выполнении цепочки тестов или «быстрой» работе оператора, нужно:

- установить последовательно с каждым из конденсаторов защитный резистор (для электролитов по 330 Ом, для пленочных по 3,3 кОм),

- предусмотреть в алгоритме работы анализатора обязательную задержку на ≥10 сек при переходе от выполнения теста (в том числе измерений в ручном режиме) при одной полярности выходного напряжения канала С – к противоположной,

- пересчитать резисторы R11, R12 и R13, R14 в сторону уменьшения для снижения постоянной времени.)

- Реле К9, К10 (разряд С 330 мкФ×400 В  ) д.б.  SIL05-1A76-71L на 500 В. (Проверить наличие на рынке?).

- Последовательно с обмотками 30 В и 300 В установить резисторы 1,5 Ом и 15 Ом, соответственно.

Резисторы 1,5 Ом желательно выполнить из 4-х резисторов 3 Ом, каждый из которых включен последовательно с реле  DAR7 12 10 - 4шт (высоковольтное).  (К3 и К6).

- Резистор 15 Ом  установить последовательно с обмоткой 30 В сразу после обмотки, чтобы закорачивать его  с помощью двух герконов  DRA283 (250V)  в одной катушке.

- Последовательно с обмоткой 300 В установить сразу после обмотки, закорачиваемый с помощью реле DAR71210 (4 А), резистор 150 Ом.

Если этот резистор устанавливать по выходу источника, то понадобится 2 реле DAR71210 (10 кВ, 4 А) чтобы его закорачивать.

- Разработать требования к алгоритму управления реле в схеме источника 3 кВ.

- Определить номинал и установить резистор защиты последовательно с каждым из конденсаторов С2, С3, (3 кВ/2 А=1500 Ом)  и  С4, С5 (300 В/2 А=150 Ом). Поскольку, начиная с диапазона 2 мА, уже имеется резистор ≥649 Ом, резисторы по 150 Ом возможно излишни.???

- Режим DC. Конденсаторы 0,1 мкФ к объекту через 3,3 к-2 Вт (пик.разряд-3 кВт), конденсаторы 330 мкФ к объекту через 1 к-1 Вт (пик.разряд-90 Вт). Разряд конденсаторов 0,1 мкФ через 1 МОм-1 Вт (пик.разряд-9 Вт), ─ 330 мкФ через 1 кОм-1 Вт (пик.разряд-90 Вт).