Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

УДК 621.317.799:621.382

Цедик

Валерия Александровна

Программно-управлеяемое коммутационное устройство

для тестирования полупроводниковых приборов

АВТОРЕФЕРАТ
 на соискание степени магистра технических наук 
по специальности 1-41 80 02 «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

Научный руководитель

Шахлевич Григорий Михайлович

к.физ.-мат. наук, доцент

Научный консультант

Лисенков Борис Николаевич

ст. науч. сотр. ОАО «МНИПИ»

Минск 2019

Введение

Важным требованием к изделиям специального назначения является требование к радиационной стойкости. Она контролируется в процессе производства с помощью испытаний структур и микросхем. Для каждой партии требуется подтверждение радиационной стойкости согласно системе стандартов «Климат 7».

В Республике Беларусь отсутствует оборудованная испытательная база, соответственно испытания проводят в Российской Федерации, в рамках договоров с известной фирмой ЭНПО «СПЭЛС». Стоимость полного цикла испытаний одной партии интегральных микросхем памяти (10-15 шт.) на устойчивость к воздействию специальных внешних воздействующих факторов (СВВФ) составляет 20 тыс. у.е., партии тестовых структур элементной базы — 10 тыс. у.е.

Требования к достоверности оценки показателей радиационной стойкости ЭК весьма высоки. Завышенная оценка стойкости ЭК может явиться причиной катастрофического отказа жизненно важной РЭА. Занижение действительной стойкости ЭК приведет к неоправданному увеличению затрат на ее дополнительное повышение или к ограничению условий применения ЭК.

Для повышения достоверности оценки радиационной стойкости ЭК, возникает необходимость контроля параметров тестируемого комплекта в процессе облучения, по мере накопления дозы проникающей радиации. Это сложная задача, так как обычная измерительная аппаратура в этих условиях не применяется.

Разрабатываемый в рамках проекта измерительный комплекс предназначен для применения в центре коллективного пользования «Радиационный центр» при ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». Использование комплекса позволит выполнять испытания изделий микроэлектроники на радиационную стойкость в Республике Беларусь как на стадии изготовления пластин так и на стадии готовых изделий и сэкономит значительные финансовые средства за счёт снижения затрат на испытаний в Российской Федерации. Таким образом, создание предлагаемого измерительного комплекса является весьма актуальным.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами

Тема диссертационной работы утверждена Советом учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». Диссертационная работа выполнялась на кафедре «Электронной техники и технологии» в рамках  научной программы:

ГБ 11-2020 «Материалы, технологические процессы и устройства радиоэлектронной, электронно-оптической и медицинской техники»

Исследование проводится в рамках НИР «Разработка и исследование аппаратно-программных средств коммутации и измерения параметров микроэлектронных приборов при радиационном воздействии» в составе ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника»

Цель и задачи исследования

Целью диссертации является создание современного программно-управляемого коммутационного устройства, предназначенного для контроля параметров комплекта электронных компонентов с помощью измерителя вольт-амперных характеристик.

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи:

- Провести анализ методов построения и элементной базы современных средств коммутации для тестирования полупроводниковых приборов..

- Разработать конструкцию матричного коммутатора и его основных узлов.

Объект исследования – матричные коммутаторы для тестирования полупроводниковых приборов.

Предмет исследования – аппаратное и программное обеспечение устройств коммутации управляющих и измерительных сигналов для систем тестирования полупроводниковых приборов.

Научная новизна и значимость полученных результатов. Разработанная методика позволяет исследовать характеристики полупропроводниковых приборов на основе матричного коммутатора, не имеющая аналогов в странах СНГ.

Положения, выносимые на защиту

1.Схемотехническое решение принципа «любой узел к любому»

2. Метод задания конфигурации замкнутых узлов программно-матричного коммутатора в составе автоматического измерительного комплекса.

Личный вклад соискателя

Все основные научные результаты, представленные в работе, получены соискателем самостоятельно. В диссертации изложены результаты научно-исследовательских работ, выполненных в соавторстве (4 публикации). В публикациях с соавторами  личный вклад соискателя заключается в разработке методик исследований, постановке основных экспериментов, проведении теоретических и экспериментальных исследований.

Участие научного руководителя: кандидата технических наук, доцента кафедры ЭТТ БГУИР Шахлевича Г.М. заключалось в обсуждении структуры, целей и задач исследований, обсуждении и обобщении результатов теоретических и практических исследований, проведенных автором самостоятельно.

Участие научного консультанта: старшего научного сотрудника ОАО «МНИПИ» Лисенков Б.Н. заключалось в подготовке и передаче автору объектов для исследования и теоритических данных, сотрудничество в проведении исследований.

Апробация результатов диссертации

Основные теоретические и практические результаты диссертационной работы были представлены на следующих научных конференциях: 13-ая международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникации, РТ-2017», 11-ая международная научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «Новые направления развития приборостроения», международная научно-техническая конференция «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии», 7-ая международная научно-практическая  конференция «Инновационные технологии, автоматизация и механотроника машинно- и приборостроения», 18-ая международная выставка «Радиоэлектроника и приборостроение»

Опубликованность результатов диссертации

По материалам диссертации опубликовано 4 печатные работы в материалах научных конференций, 1 представлена устным докладом, принято участие в одной выставке.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируемой литературы из 18 наименований. Общий объем диссертации 60 страниц, в том числе 51 иллюстрации.

Во введении приводится обоснование актуальности работы.

Первая глава носит обзорный характер. В ней проводится анализ методов построения и элементной базы современных средств коммутации. Рассмотрены основные типы коммутаторов для тестирования полупроводниковых приборов и современные ключевые элементы.

Во второй главе приведены характеристики ключевых элементов матричного коммутатора, исследованы электрические принципиальные схемы электронного коммутатора.  .

В третьей главе описаны рассмотрены задания конфигураций матричного коммутатора американской фирмы Keithley. Разработан свой метода задания конфигурации, описаны его основные преимущества.

## В заключении сформулированы основные результаты диссертации.

Заключение

На основании проведенного исследования основных типов коммутаторов для систем тестирования ПП заключено, что единственным типом коммутатора, который обеспечивает коммутацию входов и выходов по принципу “любой к любому” являются матричные коммутаторы.

Коммутаторы такого типа позволяют соединить несколько источников и измерителей испытательных сигналов с электродами тестируемой  группы  ПП  независимо от того, в каком порядке эти электроды подключены к самому коммутатору.

Следовательно, в качестве аппаратно-программных средств коммутации для измерения параметров  тестируемой  группы  ПП выбран программируемый коммутатор матричного типа.

В современных автоматизированных системах тестирования, параметров ПП, коммутацию испытательных сигналов осуществляют в основном с помощью герконов, и герконовых реле, параметры которых в наибольшей степени соответствуют существенным, для данной области применения, параметрам идеального КЭ;

Разработана структурная схема программируемого коммутатора объемом 5×48, состоящая из контроллера и четырех модулей коммутации МК1 -  МК4 и структурная схема модуля коммутации, которая состоит из регистра управления и матрицы коммутации объемом 5×12.

На основе структурных схем разработана схема электрическая принципиальная для платы матричного коммутатора.

Для проверки работоспособности  матричного коммутатора разработана методика расчета сопротивления пути между двумя любыми узлами. Рассчитанные максимальные значения сопротивления цепи в несколько раз превышают измеренные, следовательно, матричный коммутатор для тестирования полупроводниковых приборов с использованием герконов работоспособен.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ

[1] Цедик, В. А.  УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЧНЫМ КОММУТАТОРОМ В СИСТЕМАХ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ЦЕДИК В.А.[ и др.]// Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций «РТ - 2017» : материалы 13-й междунар. молодежной науч.-техн. конф., Севастополь, 20 — 24 ноября 2017 г. / Севастоп. гос.ун-т; под ред. А. А. Савочкина. — Севастополь :Изд-во СевГУ, 2017. — 304 с.- С.183.

[2] Цедик, В. А. Конструкция матричного коммутатора / В. А. Цедик, Г. М. Шахлевич, Б. Н. Лисенков // Новые направления развития приборостроения : материалы 11-й Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов, (18-20 апреля 2018 г.) / пред. редкол. О. К. Гусев. - Минск : БНТУ, 2018. - C. 99

[3] ЦЕДИК В.А. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА/  В. А. Цедик, Г. М. Шахлевич, Б. Н. Лисенков // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: материалы междунар. науч.-техн. конф. (Могилев, 26–27 апр. 2018 г.) [Электронный ресурс] / редкол.: И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. – Могилев : БелорусскоРоссийский университет, 2018. – Режим доступа: http://bru.by/content/science/conferences/materialsconferences. – С. 412-413

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Tsedik V.A. algorithm of setting the configuration of the closed loops of the matrix switch / Tsedik V.A.,Lisenkov B.N. , Shaklevich G.M. //Vii международная научно-практическая  конференция «инновационные технологии, автоматизация и механотроника машинно- и приборостроения»