СЛАЙД 1 (Титульник)

Тема моего дипломного проекта – «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА».

СЛАЙД 2 (Цели, задачи)

Цель работы - разработка измерительного комплекса на основе матричного коммутатора для автоматизации измерений параметров полупроводниковых приборов.

Решаемые задачи:

- анализ разработок в области автоматизации измерения параметров полупроводниковых приборов;

- разработка функциональных схемы комплекса и его узлов;

- расчет параметров выходного усилителя входящего в состав источника-измерителя;

- проведение экспериментальных исследований параметров коммутатора.

СЛАЙД 3 (Актуальность)

В странах СНГ средства коммутации испытательных сигналов для нужд микроэлектроники не выпускаются, поэтому основная цель и значимость данной работы состоит в проектировании современного матричного коммутатора, реализующего принцип “любой сигнал к любому электроду”, который может быть основой для построения и производства автоматизированного измерительного комплекса для нужд микроэлектроники

Автоматизированные измерительные комплексы для контроля ПП широко используются в электронной промышленности для сокращения затрат при проведении межоперационного контроля пластин.

Разрабатываемый автоматизированный комплекс предназначен для контроля параметров тестовых структур (диодов, транзисторов) при испытаниях изделий микроэлектроники на радиационную стойкость в Центре коллективного пользования «Радиационный центр» при ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» в лабораторных условиях эксплуатации.

СЛАЙД 4 (Функц. сх. комплекса)

На представленном слайде изображена функциональная схема измерительного комплекса, состоящего из: внешнего ПК, измерителя ВАХ и матричного коммутатора.

Внешний ПК предназначен для управления выбором объекта тестирования с помощью коммутатора и управления процессом измерения, а также для отображения результатов.

Измеритель ВАХ осуществляет измерение электрических параметров тестируемого объекта и включает четыре источника-измерителя,  которые подключены к линиям матричного коммутатора.

Матричный коммутатор состоит из четырех модулей коммутации, каждый из которых содержит пять линий: A, B, C, D, Е и двенадцать колонок. Соответствующие линии модулей, как показано на рисунке, соединены между собой. В результате образуется матричный коммутатор объемом 5 × 48, при этом общее количество колонок коммутатора равно сумме колонок всех модулей.

СЛАЙД 5 (Функц. сх. матричн. коммут.)

На слайде представлена функциональная схема матричного коммутатора, которая включает контроллер и четыре модуля коммутации МК1 – МК4.

Контроллер получает команды от компьютера и управляет модулями коммутации для установки конфигурации замкнутых узлов коммутатора.

Модуль коммутации (МК) содержит регистр управления и матрицу коммутации, объем которой (5 × 12) определяется размерами печатной платы модуля.

Модули МК1 – МК4, объединены в матричную структуру коммутатора объемом 5 × 48 с  помощью внутренних кабелей, установленных между модулями по каждой из линий.

Линии A, B, C, D, E коммутатора предназначены для подключения источников-измерителей. Порты 1, 2, …, 48 коммутатора предназначены для подключения объектов тестирования.

СЛАЙД 6 (Функц. сх. измерителя ВАХ)

На слайде представлен измеритель ВАХ, который содержит: четыре одинаковых источника-измерителя (ИИ), что позволяет измерять параметры двух-, трех- и четырехполюсников, и контроллер для связи с внешним ПК.

Каждый ИИ содержит:

– источник U/I на основе 16-ти разрядного ЦАПа;

– измеритель тока и измеритель напряжения на основе 24-ех разрядного Сигма – Дельта АЦП (AD7731), который обеспечивает 19-ть достоверных разрядов;

– буферный каскад с высоким входным сопротивлением и единичным усилением.

Внешний ПК  осуществляет:

- формирование ступенчатой развертки по напряжению (току) на выходе ИИ при измерении ВАХ;

- считывание результатов измерения тока (напряжения) с ИИ;

- отображение результатов измерения ВАХ в виде графиком и таблиц;

- формирования и заполнения отчета о полученных результатах.

СЛАЙД 7(Функц. схема ИИ)

На слайде представлена функциональная схема источника-измерителя.

Мощный выходной усилитель представляет собой высоковольтный ОУ с широкими диапазонами формирования тока и напряжения и большим коэффициентом усиления при разомкнутой петле обратной связи.

Уровень испытательного сигнала (напряжение/ток) задают с помощью ЦАПа (16 бит).

Диапазоны напряжения 2 В, 30 В, 120 В (3 шт.) устанавливают с помощью соответствующих резисторов между выходом буферного каскада и входом мощного усилителя.

Диапазоны тока (9 шт.) устанавливают с помощью датчика тока и резистора обратной связи между выходом инструментального усилителя (ИУ) и входом мощного усилителя.

Синфазное напряжение на датчике тока равно выходному напряжению усилителя, поэтому измерение падения напряжения на нём, соответствующее току, протекающему в нагрузке, осуществляется с помощью инструментального усилителя, который определяет падение напряжения на датчике тока с помощью буферных каскадов включенных на входах инструментального усилителя.

Масштабирующий усилитель предназначен для согласования напряжения на нагрузке с входным диапазоном АЦП.

В зависимости от режима работы, на АЦП поступает сигнал с выхода инструментального усилителя, при измерении тока, или с выхода масштабирующего усилителя, при измерении напряжения.

Важным требованием, предъявляемым к источнику-измерителю, является защита объекта тестирования и самого измерителя от пробоя, что обеспечивается за счет введения дополнительной общей обратной связи в схему источника-измерителя. Однако, такая защита не обладает высоким быстродействием.

Схема ограничения испытательного сигнала по току и напряжению включает ЦАП (8 бит) для задания порога ограничения и, собственно, схему ограничения.

СЛАЙД 8 (Принцип. сх. вых. усилителя)

Высоковольтный ОУ обеспечивает формирование испытательного сигнала в диапазоне напряжения ±120В и состоит из микросхемы ОУ с коэффициентом усиления порядка 106 и высоковольтного каскада усиления, выполненного по схеме с динамической нагрузкой на транзисторах VT1 – VT6.

Чтобы избежать избыточного рассеивания мощности в выходном каскаде, диапазон напряжения питания усилителя разбит на два поддиапазона (±138В и ±39В), переключение которых осуществляется в выходном каскаде с помощью электронных ключей (VT17, VT18).

Усиление мощности осуществляется с помощью составного эмиттерного повторителя для каждой полярности испытательного сигнала (VT11, VT13,VT15,VT12,VT14,VT16).

Согласно расчетам, проведенным в дипломном проекте, для обеспечения надежности в широких диапазонах тока, напряжения и температуры, в первых каскадах эмиттерных повторителей установлено по два транзистора включенных параллельно.

На транзисторах VT9, VT10 собрана схема защиты высоковольтного усилителя от короткого замыкания, которая не содержит обратных связей и обеспечивает высокое быстродействие.

Порог ограничения выходного тока устанавливают с помощью резисторов защиты R30 – R33.

Чтобы учесть разницу допустимых выходных токов усилителя в разных диапазонах напряжения, величину резисторов защиты изменяют с помощью переключателя К1.1.

СЛАЙД 9 (Графики)

Для оценки погрешности измерения параметров ПП с помощью комплекса, необходимо определить насколько матричный коммутатор, включенный между измерителем ВАХ и объектом тестирования, способен исказить тестовый сигнал в широких диапазонах токов и напряжений, за счет его паразитных параметров.

Отечественный матричный коммутатор разработан впервые, поэтому для оценки его влияния на погрешность измерения проведены экспериментальные исследования параметров всех его узлов с помощью измерителя ВАХ.

Основными параметрами коммутатора являются:

- ток смещения узлов матрицы коммутации;

- сопротивление изоляции узлов матрицы коммутации;

- напряжение смещения узлов матрицы;

- сопротивление канала коммутации (сопротивление пути сигнала).

Результаты измерения основных параметров коммутатора представлены в дипломном проекте в табличном и графическом виде.

Значения каждого параметра (ось Y) представлены в виде отдельного графика в зависимости от номера выходного порта (1 – 48), при этом ось X дополнительно разбита пунктирными линиями на отрезки, соответствующие модулям 1 – 4.

На каждом из графиков отображено по пять кривых, соответствующих линиям матрицы коммутации согласно цветовому обозначению.

На основании анализа представленных графиков можно определить общие (предельные) основные параметры данного матричного коммутатора, которые приведены в дипломном проекте.

СЛАЙД 10 (картинка комплекса)

На данном слайде представлен внешний вид автоматизированного измерительного комплекса, в составе измерителя ВАХ, матричного коммутатора и ПК.

На основании моего доклада можно сделать выводы о том, что в дипломном проекте представлены:

– разработка современного матричного коммутатора для нужд микроэлектроники, реализующего принцип “любой сигнал к любому электроду”, который не производится в странах СНГ;

– разработка автоматизированного измерительного комплекса на основе данного коммутатора;

– обзор измерительных комплексов по зарубежным и отечественным источникам;

– функциональные схемы комплекса и его узлов;

– расчет параметров выходного усилителя источника-измерителя;

– результаты экспериментальных исследований матричного коммутатора и определены его основные параметры;

– технико-экономическое обоснование разработки.

СЛАЙД 11

Спасибо за внимание