Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

|  | Номер зачетной книжки 6404018___ |
| --- | --- |
|  | Производственная практика зачтена с оценкой _____ (__________________) (цифрой) (прописью) |
|  | __________________________ (подпись руководителя практики от БГУИР) ____._____.2020 |

ОТЧЕТ

по преддипломной практике

Место прохождения практики: ОАО «МНИПИ», г.Минск

Сроки прохождения практики: с 23.03.2020 по 19.04.2020

| Руководитель практики от предприятия: ______________ Б.Н.Лисенков (подпись руководителя) М.П. |  | Студент группы 640401 _________________ Е.Н.Малахов (подпись студента) Руководитель практики от БГУИР Крушев В.Т. – кандидат технических наук, доцент кафедры ИРТ |
| --- | --- | --- |

Минск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1 Должностные обязанности инженера по радиоэлектронике	2

1.1 Общие положения	2

1.2 Должностные обязанности	2

2 Обзор методов построения контрольно-диагностического и испытательного оборудования для тестрирования электронных компонентов	2

2.1 Обзор существующих средств автоматизированного контроля полупроводниковых приборов	2

2.2 Обзор измерителей ВАХ	2

2.3 Обзор средств коммутации испытательных сигналов при тестировании полупроводниковых приборов	2

3 Технико-экономическое обоснование	2

4 Разработка структурнной схемы измерительного комплекса на основе матричного коммутатора	2

5 Обоснование технических требований	2

6 Перечень технико-экономических задач и проблем, актуальных для предприяти	2

Заключение	2

Список использованных источников	2

# ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика — практическая часть учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, проходящая, как правило, на различных предприятиях в условиях реального производства. Является финальной частью учебной практики, проходящей в учебном заведении. Во время преддипломной практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического учебно-практического обучения, приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой квалификации и избранной специальности или профессии.

Преддипломная практика имеет целью закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и приобретение студентами опыта в решении реальных инженерных задач или исследовании актуальных научных проблем.

Основные цели и задачи прохождения производственной практики – изучение должностных обязанностей инженера по радиоэлектронике, ознакомиться с технико-экономическими задачами и проблемами, актуальными для предприятия. Также во время прохождения практики необходимо провести обзор научно-технической и патентной литературы по теме дипломного проекта, подготовить материалы по технико-экономическому обоснования, разработать функциональную схему и обосновать технические требования проектируемого устройства.

Мной практика проходилась на ОАО “МНИПИ”.

Открытое акционерное общество «МНИПИ» (ОАО «МНИПИ») создано в 1997 году путем преобразования, существовавшего с 1954 года государственного предприятия "МНИПИ" (Минский научно-исследовательский приборостроительный институт). В настоящее время доля государства в уставном фонде ОАО составляет 73,18% (на 01.10.2014 г). Ведомственная принадлежность предприятия – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.

Юридический адрес ОАО "МНИПИ": 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73.

Предприятие создано в 1954 году как разрабатывающее подразделение Минского приборостроительного завода им. Ленина, и к середине 80-х годов, как предприятие относящееся к системе ВПК, превратилось в один из самых мощных и современных разрабатывающих институтов Министерства промышленности средств связи СССР, основной задачей которого была разработка и создание отечественной измерительной радиоэлектронной аппаратуры и приборов на уровне лучшей продукции передовых западных фирм.

За 60-летнюю историю своего существования предприятием разработаны и внедрены в серийное производство сотни типов электро- и радиоизмерительных приборов и систем, дозиметрической аппаратуры, средств связи, изделий медицинской и бытовой техники, а также электронных компонентов. По уровню технического оснащения, квалификации и опыту ученых, инженеров и рабочих ОАО «МНИПИ» является современным предприятием в СНГ и странах Восточной Европы в области электронного приборостроения. Широко известны на территории бывшего СССР и в странах Восточной Европы приборы, разработанные в ОАО «МНИПИ» и выпускавшиеся массовыми сериями на ряде крупнейших заводов («БелВАР», «Калибр», Брянский завод «Электроаппарат», Опытное производство ОАО «МНИПИ» и др.). В настоящее время различными предприятиями СНГ выпускаются и эксплуатируются более 100 типов различных приборов и систем, разработанных в ОАО «МНИПИ».

В организации создано современное приборостроительное производство, многоцелевой центр испытаний аппаратуры. Организация обладает значительным парком образцовых средств измерений.

ОАО «МНИПИ» обладает необходимым научно-техническим и производственным потенциалом для разработки, ремонта и производства продукции военного и народнохозяйственного назначения по следующим направлениям:

- специальная техника;

- средства измерений электрических и физических величин;

- приборы и аппаратура для ядерно-физических измерений и радиационного контроля.

# 1 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ

  - Общие положения

    - Инженер по радиоэлектронике принимается на работу и увольняется приказом генерального директора организации.

    - Инженер по радиоэлектронике подчиняется непосредственно начальнику отдела или его заместителю.

    - В своей деятельности инженер по радиоэлектронике руководствуется:

- политикой в области качества;

- стандартами организации "Система менеджмента качества. Документированная информация. Управление" (СТП УШЯИ);

- уставом организации;

- положением об отделе;

- настоящей должностной инструкцией;

- планами работы отдела;

- техническими требованиями и техническими заданиями на разработку;

- приказами и расположениями руководства организации отдела;

- правилами по охране труда, санитарии;

- нормами, правилами и стандартами безопасности;

- правилами внутреннего распорядка.

1.1.4 Инженер по радиоэлектронике должен знать:

- директивные и распорядительные документы, методические нормативные материалы по вопросам выполняемой работы;

- перспективы технического развития и особенности деятельности организации (подразделений организации);

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их свойств;

- современные средства вычислительной техники, коммутации и связи;

- методы исследования, правила и условия выполнения работ;

- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации;

- методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследования и разработок;

- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей области деятельности;

- основы экономики, организации труда и управления;

- основы трудового законодательства Республики Беларусь;

- правила и нормы охраны и пожарной безопасностей [1].

## Должностные обязанности

Для выполнения возложенных на него функций инженер по радиоэлектронике обязан:

- руководить проектирование, учувствовать в расчете сложных и ответственных изделий, аппаратуры и сложны комплексов приборов;

- принимать активное участи в разработке аппаратуры (приборов);

- увязывать параметры и характеристики проектируемых конструкций между конструкторами и разработчиками;

- участвовать в проведении испытаний аппаратуры, приборов, стендов, разработанных под его руководством, а также в составлении заключений по материалам испытаний;

- принимать по решению руководства непосредственное участие в работе по освоению производства разрабатываемого изделия на других предприятиях;

- по поручению руководства организации и отдела оказывать техническую помощь изготовителю;

- обеспечить широкое применение в новых разработках стандартизированных, унифицированных и технических совершенных деталей, узлов и конструкций;

- обеспечить соблюдение сроков разработки, соответствие проектов, новых и модернизируемых конструкций техническим заданиями, технических нормативных правовых актов технического нормирования и стандартизации (ТНПА) и другой регламентирующей документации;

- установить и постоянно укреплять связь с опытным производством и смежными подразделениями, оперативно принимать решения по возникающим вопросам;

- принимать участие в сдаче заказчику выполненных работ;

- обеспечивать современную разработку конструкторской документации, передачи ее в отдел конструкторско-технической документации и стандартизации, а также на опытное производство;

- обеспечивать согласование и утверждение схем, чертежей и другой технической документации, разрабатываемой в отделе;

- изучать новейшие достижения в области конструирования и технологии производства изделий и обеспечивать внедрение этих достижений в разработках;

- повышать свой технический уровень, используя для изучения отечественные и зарубежные информационные материалы;

- совместно с заказчиком разрабатывать техническое задание на разработку конструкций;

- обеспечивать в группе высокую производственную и трудовую дисциплину, выполнение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и норм санитарии;

- поддерживать чистоту и порядок на территории организации и непосредственно на рабочем месте [1].

# 2 ОБЗОР МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Автоматизированные измерительные комплексы для контроля ПП широко используются в электронной промышленности для повышения оперативности и достоверности при проведении межоперационного контроля пластин и выходного контроля готовых изделий. Межоперационный контроль полупроводниковых пластин проводят для увеличения процента выхода годных изделий и повышения их надежности [2]. Автоматизация необходима для сокращения времени контроля и сокращения трудозатрат.

Современные измерительные комплексы содержат:

- средства формирования и измерения испытательных сигналов;

- средства коммутации этих сигналов, обеспечивающие возможность их подключения к интересующим объектам тестирования;

- средства управления, обеспечивающие возможность автоматизации процесса тестирования для каждого из имеющейся совокупности объектов тестирования в определенной последовательности.

В странах СНГ средства коммутации испытательных сигналов для микроэлектроники не выпускаются, поэтому основная цель и задача данной работы состоит в проектировании современного коммутатора, реализующего принцип “любой сигнал к любому электроду”, который будет основой для построения измерительного комплекса.

Анализ современных средств автоматизированного контроля полупроводниковых приборов целесообразно провести на основе продукции ведущих приборостроительных фирм, определяющих прогресс в данной области, к которым можно отнести Tektronix-Keithley и Keysight.

## 2.1 Обзор существующих средств автоматизированного контроля полупроводниковых приборов

Фирма Tektronix-Keithley (США) предлагает для автоматизации контроля параметров полупроводниковых приборов использовать измерительный комплекс в составе системы измерения параметров ПП (Semiconductor Characterization System) 4200-SCS и матричного коммутатора (Switching Matrix Mainframe) типа 707A или 707В, представленных на рисунке 2.1 [3].

Keithley предлагает готовый пакет ПО, который объединяет эти приборы в АИК. Оба прибора обладают высокими техническими параметрами и высокой стоимостью.

| Система измерения параметров полупроводниковых приборов 4200-SCS | Базовый блок матричного коммутатора типа 707A |
| --- | --- |

Рисунок 2.1 – Внешний вид АИК на основе приборов фирмы Keithley

Система 4200-SCS содержит встроенный компьютер. Базовый блок 707A позволяет устанавливать до 6-ти модулей коммутации, при этом количество выходных портов коммутатора составляет 12×6=72.

Фирма Keysight (США) предлагает для автоматизации контроля параметров ПП использовать измерительный комплекс в составе анализатора параметров полупроводников приборов В1505А с модулями В1510А (±200 В, ±1 А) и наиболее современного матричного коммутатора В2201А, который может обеспечить 12, 24, 36, или 48 выходных портов, показанных на рисунке 2.2 [4].

Эти приборы объединены в комплекс с помощью пакета ПО.

| Анализатор параметров ПП В1505А | Матричный коммутатор В2201А |
| --- | --- |

Рисунок 2.2 – Внешний вид АИК на основе приборов фирмы Keysight

Анализатор параметров полупроводников/полупроводниковых приборов В1505А содержит встроенный компьютер. Матричный коммутатор В2201А имеет весьма большое количество входов (линий матрицы) 14 шт. и обеспечивает коммутацию испытательных сигналов для измерения статических и динамических параметров ПП.

Таким образом, современные АИК состоят из программно управляемого измерителя параметров полупроводниковых приборов (измеритель ВАХ), матричного коммутатора и компьютера.

  - Обзор измерителей ВАХ

Одни из первых устройств для измерения параметров полупроводниковых приборов были приборы наблюдения характеристик транзисторов ПНХТ-1 и Л2-56. Для построения вольт-амперных характеристик в них использовалась развертка синусоидальным напряжением. ВАХ отображались с помощью электроннолучевой трубки на экране прибора. Документирование результатов регистрации ВАХ и расчет стандартных характеристик выполнялись вручную, путем визуального наблюдения и считывания изображения ВАХ с экрана.

Недостатками приборов, использующих развертку переменным сигналом являются большая погрешность измерения, т.к. оцениваются мгновенные значения величин параметров полупроводниковых приборов, и невозможность измерения малых (обратных) токов из-за паразитных емкостей, что приводит к разности фаз тока и напряжения.

Для повышения точности стали использовать устройства для измерения параметров полупроводниковых приборов со ступенчатой разверткой постоянными уровнями напряжения (тока).

С 2005 г. в Республике Беларусь выпускается измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-1, который представляет собой измерительно- вычислительный комплекс, состоящий из собственно измерителя, персонального компьютера и управляющего пакета ПО [5].

Работа измерителя основана на измерении значений тока (напряжения) на электродах тестируемого ПП, при формировании на них последовательности интересующих значений напряжения или тока. Формируемая величина рассматривается в качестве аргумента, а измеряемая величина – в качестве функции измеренной ВАХ в координатах напряжение-ток или ток-напряжение. ВАХ служит основой для определения или расчета интересующих параметров, тестируемого ПП. Графическое отображение ВАХ формируется путем линейной аппроксимации ее значений в промежутках между измеренными точками. Значения аргумента и (или) функции могут быть определены в линейном или в логарифмическом масштабе.

Измеритель предназначен для автоматизации измерений электрических параметров ПП, подключенного к измерителю, отображения на экране персонального компьютера ВАХ исследуемого объекта в виде графиков и таблиц, расчета на их основе стандартных параметров исследуемого объекта, формирования и заполнения отчета о полученных результатах.

  - Обзор средств коммутации испытательных сигналов при тестировании полупроводниковых приборов

Для тестирования изделий в области микроэлектроники на мировом рынке в основном представлены коммутаторы двух крупных зарубежных фирм, разрабатывающих и производящих широкую номенклатуру радиоизмерительных приборов, это фирма Keysight (США) и фирма Keithley (США), которая сравнительно недавно объединилась с фирмой Tektronix.

Рассмотрим типы коммутаторов, применяемые в системах тестирования ПП с испытательными сигналами постоянного уровня и с сигналами, спектр которых не превышает нескольких десятков мегагерц.

Наиболее универсальными являются матричные коммутаторы, которые обеспечивают возможность одновременного соединения нескольких входов и нескольких выходов коммутатора по принципу “любой к любому”.

Матричный коммутатор содержит несколько строк (линий) и колонок (столбцов), в перекрестиях которых расположены коммутирующие элементы (КЭ), обычно герконовые реле [3]. Матричные коммутаторы широко применяют в системах тестирования ПП [4].

Продукция Keithley представлена на уровне не только базовых блоков, но и отдельных модулей коммутации, которые целесообразно рассмотреть в первую очередь.

Модули матричного коммутатора 7071 и 7072

| 7071- модуль матричного коммутатора общего применения | 7072 - модуль матричного коммутатора для полупроводников |
| --- | --- |

Рисунок 2.3 – Модули 7071 и 7072

Основные характеристики модуля 7071 общего применения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные характеристики модуля 7071

| Объем матрицы коммутации | 8линий × 12колонок. |
| --- | --- |
| Конфигурация узлов | 3х- полюсный КЭ Тип A (HI, LO, GUARD). |
| Подключение | 38-ми контактные разъемы или винтовые клеммы. |
| Максимальные уровни сигнала | 200 В, 1 А-протекание, 0,5 А-переключение, 10 ВА(резистивная нагрузка) |
| Сопротивление замкнутого узла | <0,6 Ом в начале и <1,5 Ом в конце срока службы. |
| Напряжение смещения | <5 мкВ (через минуту после замыкания узла). |
| Ток смещения | <100 пА. |
| Сопротивление изоляции: пути, - дифференциальное, - относительно общего провода | >1010 Ом, <10 пФ, 109 Ом, 45 пФ номинальное значение, 109 Ом, 165 пФ номинальное значение. |
| Перекрестные наводки | <–50dB на частоте 1MГц и нагрузке 50 Ом. |
| Ослабление сигнала (1 MГц, 50 Ом источник и нагрузка) | 0,1dB типовое значение. |

Продолжение таблицы 2.1

| Полоса пропускания (3dB) | 5 МГц типичное значение (нагрузка 50 Ом) |
| --- | --- |

Модуль матричного коммутатора 7072 разработан специально для работы с сигналами малого уровня или в высокоомных цепях при тестировании полупроводников [6].

Модуль включает:

- линии с током смещения менее 1 пА, для коммутации малых токов;

- линии для измерения вольт-фарадных (CV) характеристик на частоте до 1 МГц;

- дополнительных линии с током смещения менее 20 пА для коммутации испытательных сигналов общего применения до 100 нА и напряжением 200 В.

Основные характеристики модуля 7072 общего применения представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Основные характеристики модуля 7072

|  | Линии А-В (малые токи) | Линии C-F (общего применения) | Линии G-H (для CV измерений) |
| --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация узлов | 2-pole Form A | 2-pole Form A | 1-pole Form A, Common Guard |
| Ток смещения | <1 пА | <20 пА | <20 pА |
| Сопротивление изоляции пути: | >1013 Ом | >1012 Ом | >1012 Ом |
| Емкость пути (номин. значение) | 0.4 пФ | 1 пФ | 0.6 пФ |
| Перекрестные наводки (1 МГц) Полоса пропускания (3dB) | <–50 dB 15 МГц | <–40 dB 8 МГц | <–50 dB 5 Мгц |
| Управляющий ток реле (в узле) | 40 мА | 60 мА | 80 мА |
| Объем матрицы | 8линий × 12колонок |  |  |
| Подключение | Триаксиальные разъемы (Signal, Guard, Chassis) |  |  |
| Максимальные уровни сигнала | 200 В, 1 А-протекание, 0,5 А-переключение, 10 ВА(резистивная нагрузка) |  |  |
| Сопротивление замкнутого узла | <1 Ом в начале и <3,5 Ом в конце срока службы. |  |  |
| Напряжение смещения | <40 мкВ. |  |  |

Продолжение таблицы 2.2

| Ослабление сигнала (1 MГц, 50 Ом источник и нагрузка) | 0,1dB типовое значение. |
| --- | --- |

Модуль матричного коммутатора малых токов – 7174.

Рисунок 2.4 – Модуль   коммутатора малых токов 7174

Этот модуль с объемом матрицы 8×12 предназначен для исследования полупроводниковых приборов в процессе их разработки и при тестировании изделий микроэлектроники в условиях производства, когда требуется высокое качество коммутации при измерении IV и CV характеристик.

Благодаря малым утечкам и минимальной диэлектрической абсорбции этого модуля, измерения параметров ПП могут быть выполнены во много раз быстрее и точнее, чем при использовании коммутирующих модулей, основанных на более ранних технологиях коммутации. Превосходные характеристики в области малых токов делают этот модуль идеальным для использования с современными прецизионными источниками-измерителями (ИИ) [5].

Основные характеристики модуля 7074 представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Основные характеристики модуля 7074

| Объем матрицы | 8линий × 12колонок. |
| --- | --- |
| Конфигурация узлов | 2х- полюсный КЭ Тип A (Signal, Guard). |
| Подключение | Триаксиальные разъемы (Signal, Guard, Chassis). |
| Максимальные уровни сигнала | 200 В, 2 А-протекающий ток. |
| Сопротивление замкнутого узла | <0,6 Ом в начале и <1,5 Ом в конце срока службы. |

Продолжение таблицы 2.3

| Напряжение смещения | <5 мкВ (через минуту после замыкания узла). |
| --- | --- |
| Ток смещения | <100 фА – макс., 10 фА типовое значение (0 В на входе и выходе). |
| Сопротивление изоляции: пути (signal to signal), относительно общего провода | >2×1014 Ом, 1 пФ., >1014 Ом, <10 пФ. |
| Перекрестные наводки | <–70dB (1 MГц, нагрузка 50 Ом). |
| Ослабление сигнала | <–0.2dB типовое значение. (1 MГц, 50 Ом нагрузка). |
| Полоса пропускания (3dB) | 30 МГц (50 Ом источник, 50 Ом нагрузка) типовое значение. |
| Время установления | <2.5 с при 400 фА (все пути) после перепада 10 В (типовое значение). |
| Время установления герконов | <1 мс. |

Все рассмотренные выше модули фирмы Keithley предназначены для установки в базовые блоки 707А, 707В, которые допускают установку до 6ти однотипных модулей, и 708А, 708В, которые допускают установку 1го модуля [6].

Внешний вид базовых блоков (коммутаторов) фирмы Keithley показан на рисунке 1.5.

| Базовый блок 708А | Базовый блок 708В |
| --- | --- |

Рисунок 2.5 – Внешний вид коммутаторов 708А, 708В.

Фирма Keysight предлагает только готовые коммутаторы, собранные в общем корпусе (базовом блоке), это Е5250А, B2200A и B2201A. Отдельно модули коммутации фирма на рынок не поставляет.

Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки Е5250А.

| Вид со стороны передней панели. | Вид со стороны задней панели. |
| --- | --- |

Рисунок 2.6 - Внешний вид базового блока Е5250А.

Базовый блок матричных коммутаторов с малыми токами утечки E5250A поддерживает однопроводные (не Кельвиновские) измерения на четырёх источниках-измерителях с шестью дополнительными входами для других потребностей [7].

Помимо поддержки традиционных функций матричного коммутатора (модули E5252A), E5250A также поддерживает модули мультиплексного коммутатора E5255A.

Базовый блок E5250A может быть сконфигурирован с использованием от 1 до 4 модулей обоих типов.

Модуль коммутации E5252A имеет 6 триаксиальных входов, 4 входа с соединителями BNC и только 6 линий в матрице коммутации.

Свойства модулей матричного коммутатора E5252A:

– 10 линий (входов) и 48 портов (выходов);

– 2 линии с малыми токами утечки и 4 стандартных линии для проведения измерений зависимости тока от напряжения (IV характеристики);

– 2 тракта измерения зависимости емкости от напряжения (CV характеристики) с точной компенсацией емкости;

– 2 дополнительных линии для импульсных, дифференциальных и других видов измерений.

Базовый блок E5250A поддерживает модули мультиплексоров E5255A для долговременных испытаний на надёжность в предельных режимах. Модуль мультиплексора E5255A имеет 24 выхода, организованных в группы по 8 выходов. Каждый модуль имеет вход многоуровневого смещения по постоянному току для каждой группы из 8 каналов, что позволяет использовать для регулярных испытаний обычные источники питания.

Базовый блок E5250A поддерживает 4 модуля  E5255A, обеспечивающих в итоге 96 выходов. Каждый канал может также иметь предохранительный резистор, выбираемый пользователем, для ограничения выброса тока после выхода тестируемого устройства из строя или пробоя.

# 3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Разрабатываемый автоматизированный комплекс предназначен для контроля параметров тестовых структур (диодов, транзисторов) расположенных на полупроводниковых пластинах с целью контроля радиоционной стойкости конечной продукции, из этой же партии.

Комплекс разрабатывается в рамках государственной научно-технической программы (ГНТП) «Эталоны и научные приборы», подпрограмма «Уникальное научное оборудование». Комплекс предназначен для применения в центре коллективного пользования «Радиационный центр» при ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению».

Разрабатываемый комплекс работает по следующему алгоритму:

- тестируемый комплект полупроводниковых приборов, разваренный в корпусе микросхемы, устанавливают в контактирующее устройство и с помощью ПК выбирают интересующую программу тестирования;

- объект тестирования, согласно заданной программе, подключается ко входам измерителя ВАХ;

- ПК запоминает измеренные характеристики данного объекта тестирования;

- матричный коммутатор подключает следующий объект тестирования ко входам измерителя ВАХ;

- процесс повторяется до тех пор, пока характеристики всех объектов тестирования, входящих в тестируемый комплект, не попадут в память ПК.

По техническим параметрам измерительный комплекс не имеет отечественных аналогов и аналогов в странах СНГ.

Применение автоматизированного комплекса позволит многократно повысить достоверность оценки радиационной стойкости тестируемых изделий за счет увеличения количества объектов тестирования одновременно подвергаемых радиационному воздействию и составляющих тестируемый комплект, без увеличения времени и трудозатрат на последовательное подключение и измерение характеристик каждого из объектов тестирования в отдельности.

Экономическая целесообразность инвестиций в разработку и использование программного продукта осуществляется на основе расчета и оценки следующих показателей:

− чистая дисконтированная стоимость (ЧДД);

− срок окупаемости инвестиций (ТОК);

− рентабельность инвестиций (Ри).

В результате разработки данного измерительного комплекса на основе матричного коммутатора снизится трудоемкость выполнения задачи контроля параметров ПП, что и будет являться результатом от внедрения

Отсутствие в Республике Беларусь достаточно оборудованной испытательной базы приводит к необходимости проведения радиационных испытаний в Российской Федерации, в рамках договоров с известной фирмой ЭНПО «СПЭЛС».

# 4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА

Автоматизированные измерительные комплексы (АИК) для контроля ПП широко используются в электронной промышленности для повышения оперативности и достоверности при проведении межоперационного контроля пластин и выходного контроля готовых изделий. Межоперационный контроль полупроводниковых пластин проводят для увеличения процента выхода годных изделий и повышения их надежности. Автоматизация необходима для сокращения времени контроля и сокращения трудозатрат.

Представленный на рисунке измерительный комплекс на основе матричного коммутатора для контроля параметров ПП состоит из: внешнего персонального компьютера (ПК), обеспечивающего автоматизацию процесса измерений, четырех источников-измерителей (ИИ), представляющих собой измеритель ВАХ, и четырех модулей коммутации, обеспечивающего коммутацию испытательных сигналов.

Рисунок 4.1 – Структурная схема комплекса

Формирование испытательных сигналов и измерение параметров полупроводниковых приборов обеспечивают источники- измерители. Каждый из источников-измерителей предназначен для подключения к одному из электродов тестируемого ПП. Один из электродов тестируемого ПП может быть подключен к общему проводу. При наличии у тестируемого ПП управляющего (база, затвор) и/или вспомогательного (подложка) электродов, прибор обеспечивает измерение семейства ВАХ по значениям одного или двух параметров, каждый из которых может быть задан в виде последовательности значений токов или напряжений, формируемых на электродах тестируемого ПП [5].

Матричный коммутатор состоит из четырех модулей коммутации, каждый из которых содержит по пять строк A, B, C, D, Е и двенадцать колонок. Соответствующие строки модулей соединены между собой. В результате образуется матричный коммутатор объемом 4×48, при этом количество колонок коммутатора равно сумме колонок всех модулей [8].

АИК предназначен для контроля и измерения параметров объекта тестирования, входящего в состав группы полупроводниковых приборов (ПП), которую подсоединяют к коммутатору с помощью устройства контактирующего, рисунок 4.1. В качестве тестируемой группы ПП может выступать либо тестовый модуль на полупроводниковой пластине, либо ПП в отдельных корпусах, либо несколько ПП в многовыводном корпусе.

# 5 ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Целью работы является создание современных аппаратно-программных средств коммутации и измерения, на базе существующего измерителя параметров полупроводниковых приборов ИППП-1, позволяющих выполнять контроль параметров комплекта электронных компонентов и анализ поведения их электрических характеристик с высокой точностью и чувствительностью.

Разрабатываемый измерительный комплекс предназначен для поочередного измерения согласно заданной программе параметров каждого из полупроводниковых приборов, составляющих тестируемый комплект.

Учитывая выявленную выше тенденцию к использованию уже существующих приборов для создания на их основе новых автоматизированных комплексов, разработку измерителя параметров ПП в составе нового АИК решено выполнить на основе отечественного измерителя ИППП-1.

Основная задача при разработке измерителя ВАХ, заключалась в повышении устойчивости ИИ при работе на емкостную нагрузку и длинный триаксиальный кабель при подключении коммутатора и в повышении чувствительности и разрешающей способности по току, по сравнению с ИППП-1.

Большое внимание уделено анализу методов построения коммутаторов, их схемотехническим и конструктивным решениям, анализу используемой элементной базы и методам определения метрологических характеристик, поскольку такие коммутаторы в странах СНГ никогда не производились и опыт их создания отсутствует.

Количество источников-измерителей выбрано исходя из того, что комплекс должен обеспечивать тестирование двух-, трех- и четырехполюсников и должно составлять не менее 4 шт.

Количество измерительных каналов обеспечивается матричным коммутатором, который состоит из 4 модулей по 12 каналов и составляет 48 шт., что соответствует количеству измерительных каналов современных зарубежных аналогов [9, 10].

Измерительный комплекс должен обеспечить измерение напряжений в диапазоне от 0 до ±120 В и в диапазоне токов от 2пА до 200 мА, что позволит исследовать полупроводниковые приборы малой и средней мощности.

В составе источников-измерителей ИППП-1 используется 24-ех разрядный АЦП, который, при времени преобразования 220 мс, обеспечивает линейную характеристику в диапазоне ± 2,62144 В. При этом единица младшего разряда измерителя, составляет 10 мкВ при измерении напряжения и 10 фА при измерении тока [11].

Базовая погрешность формирования и измерения тока источников-измерителей, зависит от точности приборов, используемых при калибровке и поверке измерителя ВАХ. Поэтому базовая погрешность формирования и измерения тока выбрана равной ±0,5 % в диапазоне 0,2 А ÷ 0,2 мА и равной ±2,5 % в диапазоне 0,02 мА ÷ 2 нА. Базовая погрешность формирования и измерения напряжения выбрана равной ±0,5 % в диапазонах: 2 В, 30 В, 120 В.

В отличие от зарубежных аналогов, которые используют встроенный компьютер, что усложняет конструкцию и увеличивает стоимость, разработанный комплекс осуществляет автоматизацию измерений с помощью дешевого внешнего персонального компьютера. Поэтому принято решение отображать результаты измерений в виде графиков и таблиц на экране персонального компьютера.

Выполнение задания будет способствовать разработке и внедрению современного оборудования для автоматического измерения параметров полупроводниковых приборов.

# 6 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственный процесс ОАО «МНИПИ» основан на взаимодействии трех элементов: предметов труда, средств труда и собственно труда, рациональное сочетание которых служит основой для организации производства.

Все производственные процессы в ОАО «МНИПИ» взаимосвязаны между собой. Такая взаимосвязь существует на основе принципов их рациональной организации во времени и пространстве:

- специализация: изготавливается однородная продукция, закрепленная за каждым производственным подразделением строго ограниченной номенклатуры;

- параллельность: параллельное выполнение отдельных частей производственного процесса;

- пропорциональность: равная пропускная способность подразделений предприятия;

- непрерывность: максимально сокращенно время изготовления продукции на основе сведения к минимуму всех перерывов в производственном процессе;

- прямоточность: наличие наикратчайшего пути от запуска предмета труда в производство до его выпуска;

- ритмичность: равный выпуск продукции в равные промежутки времени;

- автоматичность: применение автоматического оборудования и средств в процессе производства;

- соответствие организационной формы производственного процесса его технико-экономическому содержанию: производственная структура предприятия сформирована с учетом особенностей производства.

Предприятия в настоящее время действуют в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды. Поэтому для них очень важными становятся такие свойства предприятия, как гибкость и приспособляемость.

Главная цель любого предприятия – успешное функционирование и развитие. Для этого необходимо соблюдение всех или большинства внешних условий, что на практике означает некоторые добровольные ограничения.

Среди наиболее актуальных проблем и задач, стоящих перед ОАО «МНИПИ», можно выделит следующие:

- привлечение инвестиций;

- наращивание экспортных поставок;

- повышение технического уровня производства;

- повысить прибыльность своих операций;

- добиться максимально возможного уровня занятости.

- поддержание конкурентоспособности товаров;

- закрепление в товарной нише – сегменте рынка;

- повышение качества продукции.

Основными видами деятельности данного предприятия являются: научные исследования и разработки, производство средств измерений, машин и оборудования, металлических, пластмассовых и резиновых изделий.

Основные производимые товары (работы, услуги): механообработка, сварочные, гальванические, прессовочные, лакокрасочные, монтажно-сборочные, регулировочные, намоточные, инструментальные, разработка микросхем и радиоэлектронной аппаратуры.

Товары (работы, услуги), производимые на экспорт: Осциллографы, цифровые вольтметры генераторы сигналов, частотомеры, установки высоковольтные, измерительные антенны, измерители иммитанса, регистраторы многоканальные, гигрометры-термометры, источники питания и другие.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения преддипломной практики на ОАО «МНИПИ» были изучены должностные обязанности инженера по радиоэлектронике, проведен обзор научно-технической и патентной литературы по теме дипломного проекта, подготовлены материалы по технико-экономическому обоснованию, разработана функциональная схема проектируемого устройства, обоснованы технические требования, а также оформлен лист технического задания в соответствии с СТП 01-2017.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Должностная инструкция ведущего инженера-конструктора.

[2] ЭЛТЕХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://equip.eltech.com/catalog/5846.

[3] Catalog Keithley – Tektronix 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.tektronix.ru /.

[4] Catalog  Keysight  2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.keysight.com/find/.

[5] Измеритель параметров полупроводниковых приборов ИППП-1 [Электронный ресурс] : руководство по эксплуатации. – Режим доступа: https://www.priborelektro.ru/download/file/1/1/941/IPPP-1_re.pdf.

[6] Switching handbook. A guide to switching in Automated Test Systems, 6th edition //  Keithley Instruments, Inc. Printed in the U.S.A.  2008. – 136 с.

[7] Контрольно-измерительные решения. Каталог 2016. Российское отделение Keysight Technologies [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.keysight.com/find/.

[8] Лисенков Б.Н., Метод управления матричным коммутатором / Б.Н. Лисенков, Н.В. Грицев // Материалы 9-й Международной научно-технической конференции "Приборостроение-2016" (Минск, 23-25 ноября 2016 г.) - C.90-92.

[9] Catalog Keithley – Tektronix 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.tektronix.ru /.

[10] Catalog  Keysight  2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.keysight.com/find/

[11] Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC [Электронный ресурс] : Datasheet / Analog Devices. – Режим доступа : https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7731.pdf.