Что такое ТЭП?

Термоэлектрический преобразователь (ТЭП) - элемент, осуществляющий измерение температуры для её преобразования в электрический сигнал.

Принцип работы ТЭП.

ТЭП состоит из двух кремниевых кристаллов, размещенных на теплоизолирующей подложке. Каждый кристалл содержит два нагревательных резистора и n-p-n-транзистор. Температура резистора является линейной функцией от рассеиваемой резистором мощности и, следовательно, определяется квадратом среднеквадратического значения приложенного напряжения или тока: Если изменяющийся во времени сигнал приложен к нагревательному резистору, то мощность, рассеиваемая на этом резисторе, приводит к его нагреванию, передаче тепла к транзистору и изменению напряжения на прямо смещенном эмиттерном переходе. В том случае, когда напряжения на резисторах отличаются, сигнал разбаланса, равный разности коллекторных потенциалов, будет усиливаться операционным усилителем, поступать через схему извлечения квадратного корня прецизионных операционных усилителей и приводить к изменению мощности, рассеиваемой резистором. При этом изменяется температура резистора и транзистора, напряжение на прямо смещенном эмиттерном и, следовательно, обратно смещенном коллекторном переходе. Обратная связь приведет к такому изменению напряжения на резисторе, при котором коллекторные потенциалы будут одинаковыми. Если резисторы и транзисторы имеют идентичные характеристики, то при нулевом напряжении разбаланса напряжение постоянного тока будет прямо пропорционально среднеквадратическому значению изменяющегося во времени входного сигнала. Для средне– и высокочастотных сигналов происходит усреднение входной мощности благодаря тепловой постоянной времени полупроводниковых кристаллов, что обеспечивает постоянное напряжение на коллекторе.

Область применения измерительных ТЭП.

Термоэлектрический преобразователь (ТЭП) применяется в технике измерения переменных напряжений произвольной формы (в том числе суммы постоянного и переменного напряжений).

В широкополосных вольтметрах и калибраторах, воспроизводящих сигналы сложных форм, используются дифференциальные ТЭП, которые позволяют свести к минимуму влияние температуры окружающей среды.

Измерительные приборы (импортные), в которых применяется ТЭП.

Приборы МНИПИ, в которых может применяться ТЭП.

Вольтметр универсальный В7-77, Вольтметр универсальный В7-77/1, Вольтметр универсальный В7-72, Вольтметр универсальный В7-82, Вольтметр универсальный В7-85, Вольтметр универсальный В7-89, Вольтметры универсальные В7-91Б В7-91/1, Калибратор универсальный Н4-101, Калибратор универсальный Н4-201, Калибратор универсальный Н4-301, Калибратор универсальный Н4-301/1.

Метрологическая и экономическая выгода применения ТЭП.

Достоинства использования ТЭП:

- Независимость показаний от формы сигнала

- Высокая точность измерения

- Возможность измерения на высоких частотах.