КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА

Цедик В.А., Лисенков Б.Н., Шахлевич Г.М.

# Научный руководитель: канд. физ.-мат наук, доц. Шахлевич Г.М.

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,

Минск, Республика Беларусь

2Открытое акционерное общество «МНИПИ», Минск, Республика Беларусь

Аннотация — Приведены результаты разработки матричного коммутатора.

1. Введение

Коммутаторы, применяемые в системах тестирования полупроводниковых приборов, как правило, содержат от одного до шести модулей коммутации. В качестве ключевых элементов, в коммутаторах используют герконы или герконовые реле, параметры которых в наибольшей степени отвечают существенным в данной области применения параметрам идеального ключевого элемента. Модуль состоит из ключевых элементов, драйверов и цепей для подключения к блоку питания, к блоку управления, к портам входа и выхода.

Метрологические характеристики коммутатора определяются параметрами применяемых реле, их общим количеством, топологией печатной платы, ее конструктивными особенностями и технологией монтажа.

Конструкция  базового блока коммутатора, также оказывает заметное влияние на погрешность коммутации испытательных сигналов.

2. Основная часть

В ОАО “МНИПИ” в рамках научно-технической программы “Эталоны и научные приборы” изготовлен автоматизированный измерительный комплекс для тестирования полупроводниковых приборов, включающий четырехканальный измеритель вольтамперных характеристик, матричный коммутатор на 48 портов (рис.1) и внешний персональный компьютер.

Рис. 1

Модуль коммутации (рис.2) выполнен на сдвоенных герконных реле в DIP-корпусе. Один из герконов применяется для коммутации измерительного сигнала, а другой – для коммутации соответствующего сигнала охраны. Сигнальный проводник выполнен навесным монтажом на фторопластовых стойках.

Рис. 2

Коммутатор включает конструкции контроллера (блока управления), блока питания и блока подключения, который конструктивно объединяет контроллер и блок питания.

Блок питания и контроллер отделены от места установки модулей сплошной пластиной из железа (рис 3). Это обеспечивает экранирование сигнальных цепей коммутатора от электростатических, электромагнитных и магнитных наводок с частотой сети, а также экранирование от широкополосных электромагнитных наводок,  формируемых контроллером.

Рис. 3

3. Заключение

В докладе рассмотрены конструктивные особенности матричного коммутатора, которые обеспечивают высокую точность измерений и позволяют применять его для коммутации высокоомных цепей, например, при исследовании утечек биполярных переходов, при измерении параметров МОП структур и т.д.

FEATURES OF THE MATRIX SWITCH DESIGN

Tsedik V.A. 1, Shaklevich G.M. 1,Lisenkov B.N. 2

Scientific adviser: Shaklevich G.M.

1Belarusian state university of informatics and radioelectronics,

2 Public Joint Stock Company “MNIPI”, Belarus

Abstract — The results of the development of a matrix switch.