Введение

Каналы базы предназначен для измерения семейства ВАХ по заданному параметру.

Рисунок 1 – структурная схема печатной платы канала базы

В состав Печатной платы входят:

- субблокгальванической развязки;

- субблок задания уровня;

- субблок ограничения;

- субблок АЦП;

- субблок главного усилителя;

- субблок датчика тока;

- субблок буфера 1;

- субблок буфера 2;

- субблок буфера 3;

- субблок каскада масштабирования;

- субблок детектора превышения диапазона.

1 Субблок гальванической развязки

Таблица 1 - Входные сигналы

| Наименование | Тип | Наим. развяз. сигнала | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DAT1_DAC_n DAT1_DAC_p | диф | D | данные для регистра и цифроаналоговых преобразователей 1 и 2 блока базы |
| CLK1_DAC_n CLK1_DAC_p | диф | C | тактовые импульсы для регистра и цифроаналоговых преобразователей 1 и 2 блока базы |
| Enb_D1Bn | несим | E1 | выбор цифроаналогового преобразователя 1 блока базы |
| Enb_D2Bn | несим | E2 | выбор цифроаналогового преобразователя 2 блока базы |
| Enb_RgBn | несим | ER | выбор регистра базы |
| RUN_n RUN_p | диф | RN | пуск ADC блока базы |
| CLK_ADC_n CLK_ADC_p | диф | CA | тактовые импульсы АЦП блока базы |
| DAT_ADC_n DAT_ADC_p | диф | DA | данные АЦП из блока базы |
| IMPB+/-Vn | несим | iMPV | импульсы в канале базы в режиме высокого напряжения |
| IMPВ_n IMPВ_p | диф | iMPI | дифференциальный импульс в режиме Большого тока |
| OVLBn | несим | OVLB | сигнал перегрузки блока базы |
| LIMITn | несим | LIM | сигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка одного из модулей) |
| 3/50Vn | несим | 3/50V | режим Высокого напряжения/режим Большого тока, формируется программно для выбора между IMPB+/-Vn и IMPВ |

Субблок гальванической развязки (далее СГР) построен на основе двух микросхем:

1 Изолированный приемопередатчик ADM2486BRWZ

2 Высокоскоростной цифровой изолятор ADUM1100BRZ

Первая микросхема применена для развязки дифференциальных сигналов. Вторая микросхема для развязки несимметричных сигналов

Далее сигналы проходят либо на плис канала базы, либо на ацп.

Таблица 2 - Выходные сигналы СГР

| Наименование | Отправитель | Получатель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ST1 | ПЛИС канала базы | субблок задания уровня | Выбор величины напряжения задания |
| ST2 | ПЛИС канала базы |  |  |
| ST3 | ПЛИС канала базы |  |  |
| ST4 | ПЛИС канала базы |  | Сигнал переключения дополнительного делителя на 10 |
| E1 | СГР |  | выбор цифроаналогового преобразователя 1 блока базы |
| D | СГР |  | данные для регистра и цифроаналоговых преобразователей 1 и 2 блока базы |
| C | СГР |  | тактовые импульсы для регистра и цифроаналоговых преобразователей 1 и 2 блока базы |
| iMPV | СГР |  | импульсы в канале базы в режиме высокого напряжения |
| iMPI | СГР |  | дифференциальный импульс в режиме Большого тока |
| Lis | ПЛИС канала базы |  | Сигнал переключения обратной связи |
| RN | СГР | субблок АЦП | пуск ADC блока базы |
| CA | СГР |  | тактовые импульсы ADC блока базы |
| DA | СГР |  | данные ADC из блока базы |
| +U | ПЛИС канала базы | субблок главного усилителя | Сигналы управления защитой усилителя |
| -U | ПЛИС канала базы |  |  |
| R1I | ПЛИС канала базы | субблок датчика тока | Сигналы выбора диапазона источника-измерителя тока |
| R1U | ПЛИС канала базы |  |  |
| 1RI | ПЛИС канала базы |  |  |
| 1RU | ПЛИС канала базы |  |  |
| 10RI | ПЛИС канала базы |  |  |
| 10RU | ПЛИС канала базы |  |  |
| 100RI | ПЛИС канала базы |  |  |
| 100RU | ПЛИС канала базы |  |  |
| 1k | ПЛИС канала базы |  |  |
| 10k | ПЛИС канала базы |  |  |
| 100k | ПЛИС канала базы |  |  |
| 1M | ПЛИС канала базы |  |  |
| 10M | ПЛИС канала базы |  |  |
| CLBR | ПЛИС канала базы | субблок буфера 1 |  |
| Uc1 | ПЛИС канала базы |  |  |
| AZ | ПЛИС канала базы | субблок каскада масштабирования |  |
| LM2 | ПЛИС канала базы |  |  |
| U1 | ПЛИС канала базы |  |  |
| U2 | ПЛИС канала базы |  |  |
| U3 | ПЛИС канала базы |  |  |
| U4 | ПЛИС канала базы |  |  |
| DET | ПЛИС канала базы |  |  |
| OnI4 | ПЛИС канала базы |  |  |
| OnI1 | ПЛИС канала базы | субблок буфера 3 |  |
| OnI2 | ПЛИС канала базы |  |  |
| OnI3 | ПЛИС канала базы |  |  |
| Uim | ПЛИС канала базы |  |  |
| Uis | ПЛИС канала базы |  |  |
| DET | ПЛИС канала базы |  |  |
| E2 | СГР | субблок ограничения |  |
| D | СГР |  |  |
| C | СГР |  |  |
| LM1 | ПЛИС канала базы |  |  |
| LM2 | ПЛИС канала базы |  |  |

2 Субблок задания уровня

Схема задания уровня( Рисунок 1 и 2), содержит источник опорного напряжения 10В, резистивный делитель опорного уровня согласно ряду :1, :3, :15 задающий напряжения  5В, 1.6В и 0.3В выбираемый сигналами ST1, ST2 и ST3 соответственно.

В состав входит так же 14-ти разрядный ЦАП и выходной ОУ. Эта схема служит для задания уровней (ступеней) выходного сигнала тока или напряжения.

Рисунок 1 – схема электрическая принципиальная субблока задания уровня

Рисунок 2 – схема структурная субблока задания уровня

Вид выходного сигнала ток или напряжение устанавливают с помощью коммутатора сигнала обратной связи, подключенного к инвертирующему входу выходного ОУ.

В режиме формирования тока (I), устанавливают сигнал обратной связи (посредствам переключения реле K201 сигналом Ioc) пропорциональный току, протекающему через датчик тока.

В режиме формирования напряжения (U), сигнал обратной связи,  пропорциональный выходному напряжению ИИ возникающему на ПОТ, подается через резистор, связанный с выходом первого буфера.

Сигнал iMPV - импульсы в канале базы в режиме высокого напряжения

Положительный импульс соответствует положительной волне напряжения в канале коллектора, отрицательный импульс соответствует отрицательной волне напряжения в канале коллектора.

При отсутствии сигнала iMPV, на этом проводнике должен быть высокий уровень,

Сигнал ST4 – сигнал переключающий распределяющий ключ. Если ST4 – 1, то на усилитель проходит сигнал iMPV, если ST4 – 0, то на усилитель проходит сигнал 0,1*iMPV.

Сигнал iMPI - импульсы в режиме большого тока.

3 Субблок ограничения

Этот субблок ограничивает допустимые уровни тока и напряжения, воздействующие на объект измерения, в пределах установленных порогов.

Схема ограничения выполнена на двух ОУ ADA4627, для положительных и отрицательных значений выходного сигнала, соответственно. Значения порогов устанавливают с помощью 8-ми разрядного ЦАП AD5300BRTZ, управление которым осуществляет оператор согласно условиям измерений по сигналам E2, C, D с гальванической развязки.

4 Субблок АЦП

Субблок АЦП предназначен для передачи измереного выходного напряжения с помощью дифференциального АЦП АD7691 на плату контроллера по сигналам RN, DA и CA.

5 Субблок главного усилителя

Схема построена на основе операционного усилителя PA340CC.

Таблица 3 – технические параметры операционного усилителя PA340CC

| Параметр | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 350 | В |
| Пиковый выходной ток | 120 | мА |
| Рассеиваемая мощность | 14 | Вт |
| Входное напряжение (дифференциальный режим) | ±16 | В |
| Входное напряжение (общий режим) | ±350 | В |
| Температурный предел | 220 | °С |

6 Субблок датчика тока

Переключаемый датчик тока выполнен в виде набора резисторов, подключаемых с помощью электромеханических контактов (герконов). Он обеспечивает установку диапазона измерения тока согласно таблице диапазонов, приведённой ниже.

Таблица 4 - Диапазоны источника-измерителя тока

| № | Резистор, Ом | Источник тока |  |  | Измеритель тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полный диапазон | Диапазон смещения | Амплитудаступени |  |
| 1 | 0,2 | 10A | 5A | 0,5 А/ст. | 20A |
| 2 | (0,5+0,5) | 2 А | 1 А | 0,1 А/ст. | 2 А |
| 3 | 10 | 200 мА | 100 мА | 10 мА/ст. | 0,2 А |
| 4 | 100 | 20 мА | 10 мА | 1 мА/ст. | 20 мА |
| 5 | 1k | 2 мА | 1 мА | 0,1 мА/ст. | 2 мА |
| 6 | 10k | 200 мкА | 100 мкА | 10 мкА/ст. | 0,2 мА |
| 7 | 100k | 20 мкА | 10 мкА | 1 мкА/ст. | 20 мкА |
| 8 | 1М | 2 мкА | 1 мкА | 0,1 мкА/ст. | 2 мкА |
| 9 | 10М | 200 нА | 100 нА | 10 нА/ст. | 0,2 мкА |
| 10 | 100М | 20 нА | 10 нА | 1 нА/ст. | 20 нА |

Ниже, на рисунках 11 и 12 представлены схема электрическая принципиальная и схема структурная, соответственно.

Рисунок 11 – Схема электрическая принципиальная субблока датчика тока

Рисунок 12 – Схема структурная субблока датчика тока

7 Субблок буфера 1

Буфер 1 выполнен на основе операционного усилителя TLV9152IDR с величиной входного тока менее 25ºфА  (25∙10-15ºА), при этом максимально допустимая величина входного тока, в режиме перегрузки, достигает 80ºмА. Буфер снабжен “плавающим” источником питания, который обеспечивает питание ОУ во всем диапазоне входных напряжений (±55ºВ).

Буфер 1 снабжен дополнительным ОУ, который предназначен для подачи сигнала “охраны” (GRD), равного входному напряжению буфера, на экран, окружающий высокоомные цепи на плате, и на внутреннюю оплетку триаксиального кабеля.  Триаксиальный кабель используется для подключения входа/выхода канала базы к входным и выходным гнездам анализатора, расположенным на передней панели прибора.

Как усилитель буфера так и усилитель “охраны” GRD организованы на  вышеупомянутом сдвоенном усилителеTLV9152IDR. Так же организована возможность переключения усилителя буфера на отдельный операционный усилитель TLV9151IDCKR путём перепайки оловянных перемычек.

Напряжение с выхода буфера 1 используется в качестве сигнала обратной связи, при установке платы в режим формирования напряжения, и для измерения выходного напряжения с помощью АЦП, при установке в режим формирования тока.

8 Субблок буфера 2 и 3

Буфер 2 выполнен так-же на основе операционного усилителя TLV9152IDR. Буфер 2, также как и буфер 1, снабжен “плавающим” источником питания, который обеспечивает питание ОУ во всем диапазоне входных напряжений (±55ºВ).

Буфер 3 выполнен на трёх операционных усилителях сдвоенном AD8512ARZ и измерительном AD8271.

Буферы обеспечивает согласование входов инструментального усилителя с переключаемым датчиком тока, максимальное сопротивление которого составляет 100ºМΩ.

10 Субблок каскада масштабирования

Рисунок 19 – схема электрическая принципиальная субблока каскада масштабирования

Рисунок 20 – схема структурная субблока каскада масштабирования

Каскад масштабирования необходим для установки диапазонов измерения напряжения и для установки диапазона измерения тока согласно ряду в пределах диапазона установленного с помощью датчика тока.