Таблица 1 - Назначение разрядов регистров в источнике-измерителе (RB  )

| Разряд | Значения разрядов | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| Q3:Q0 | 0000 | Включение предела: ±20 нА. ( все герконы выключены) |
|  | 0001 | Включение предела: ±200 нА. – (включен геркон 10М) |
|  | 0010 | Включение предела: ±2 мкА. - (включен геркон 1М) |
|  | 0011 | Включение предела: ±20 мкА. - (включен геркон 100К) |
|  | 0100 | Включение предела: ±200 мкА.- (включен геркон 10К) |
|  | 0101 | Включение предела: ±2 мА.- (включен геркон 1К) |
|  | 0110 | Включение предела: ±20 мА.- (включены герконы 100RI,100RU) |
|  | 0111 | Включение предела: ±200 мА.- (включены герконы 10RI,10RU) |
|  | 1000 | Включение предела: ±2 А. - (включены герконы 1RI,1RU) |
|  | 1001 | Включение предела: ±10 А.- (включены герконы R1I,R1U) |
| Q4 (Uc1) | 0 | Геркон подключения конденсатора выключен |
|  | 1 | Геркон подключения конденсатора включен |
| Q5 (CLBR) | 0 | Геркон “Корр. 0 измерителя UИИ” выключен. |
|  | 1 | Геркон “Корр. 0 измерителя UИИ” включен. |
| Q6 (Az) |  | Не используется |
| Q7 (CF) |  | Не используется |
| Q9:Q8 | 00 | ST1=0, Uref=5V - установка опорного напряжения |
|  | 01 | ST2=0, Uref=1.25V |
|  | 10 | ST3=0, Uref=1V |
|  | 11 | ST4=0, Uref=0.5V |
| Q10 (Ui) | 0 | Режим ограничение по “I”. |
|  | 1 | Режим ограничение по ”U”. |
| Q11 (Uim) | 0 | Режима измерения I. |
|  | 1 | Режима измерения U. |
| Q12 (U1) | 0 | Задание диапазона измерения U: 10V |
|  | 1 | Задание диапазона измерения U: 40V |
| Q13 (IIS) | 0 | Режим источника напряжения |
|  | 1 | Режим источника тока |
| Q14 |  | Не используется |
| Q15 (Onl3) | 0 | Выбор сигнала токового датчика буфера 40V |
|  | 1 | Выбор сигнала токового датчика буфера 10V |
| Q16 |  | Не используется |
| Q17 |  | Не используется |
| Q18 | 0 | Формирование сигнала базы ступеньками |
|  | 1 | Формирование сигнала базы импульсами |
| Q19 |  | Не используется |
| Q20 |  | Не используется |
| Q21 |  | Не используется |
| Q22 | 0 | Питание усилителя 12 В |
|  | 1 | Питание усилителя 55 В |
| Q23 |  | Не используется |