Дополнение к видам развертки ВАХ в зависимости:

- от тестируемого элемента  (диод или транзистор) и,

- от режима работы («Высокое напряжение» или «Большой ток»).

Импульсный испытательный сигнал используется для ступенчатой развертки ВАХ по точкам во всем диапазоне допустимых токов и напряжений, благодаря кратковременному выделению мощности.

- Импульсная развертка позволяет:

- при формировании импульсов в канале С тестировать мощные диоды,

- при формировании импульсов в канале В тестировать мощные транзисторы.

- Импульсная развертка позволяет в канале С:

- формировать импульсы длительностью 0.2 мс, 0,5 мс и 1 мс  (амплитудой от 0 до 3000 В и мощностью до 150 Вт) в режиме  «Высокое напряжение»,

- формировать импульсы  длительностью 10 мкс, 20 мкс, 50 мкс и 100 мкс (амплитудой от 0 до 50 В и мощностью до 10 кВт) в режиме «Большой ток».

Режим работы анализатора («Высокое напряжение» или «Большой ток») задается с помощью переключателя в блоке коммутатора, который оператор устанавливает вручную. Сигналы, отражающие установленный режим, передаются в контроллер.

Режиму  «Высокое напряжение» соответствует сигнал 3000vE [1].

Режиму  «Большой ток» соответствуют сигналы  200-E, 200+E, 20-E, 20+E [1].

Тип тестируемого элемента Диод или Транзистор оператор устанавливает по экрану дисплея в контроллере.

Контроллер должен направлять сформированные им, согласно установленному режиму, импульсы на соответствующие входы  канала С (формирователь развертки или источник напряжения 50 В) или в канал В (блок базы), то есть должен содержать соответствующие мультиплексоры.

Принцип  коммутации импульсов, формируемых контроллером, в зависимости от режима тестирования установленного оператором показан на рисунке. Обозначение сигналов соответствует [1].

Требования к потенциалам на выходах контроллера, на которых формируются импульсные сигналы, при отсутствии этих сигналов.

1 Выход блока контроллера, на котором формируется сигнал ENS Imp+ (ENS Imp-) для подачи его на формирователь развертки в режиме («высокое напряжение» - тестирование диода),  при отсутствии импульсов должен иметь потенциал нуля. (лог. «0»).

2 Выход блока контроллера, на котором формируется сигнал IMPb+/-v для подачи его в канал базы  (22й контакт шлейфа) в режиме («высокое напряжение» - тестирование транзистора)  при отсутствии импульсов должен иметь потенциал логической «1».

- Потенциалы на выходах блока контроллера IMPс-,  IMPс+, которые формируют парафазный сигнал IMPс (контакты 10 и 11 шлейфа, соответственно)  в режиме («большой ток» - тестирование диода) при отсутствии импульсов должны удовлетворять условию: потенциал IMPс- (контакт 10) должен быть выше, чем потенциал IMPс+ (контакт 11) не менее чем на 0,2 В.

При этом на выходе RxD (контакт 3) DA5 УШЯИ 687253.017 Э3 будет «лог.0»

EIMP - В режиме Большого тока сигнал EIMP, длительностью порядка 20 мс, должен вырабатываться контроллером синхронно с импульсами, паузы  между которыми в этом режиме должны составлять не менее 0,4 сек ,  как показано на рисунке ниже.

В режиме Высокого напряжения сигнал  EIMP должен быть постоянно низким (логич. ноль).

4  Потенциалы на выходах блока контроллера IMPb-,  IMPb+, которые формируют парафазный сигнал IMPb  (контакты 24 и 25 шлейфа, соответственно) в режиме («большой ток» - тестирование транзистора) при отсутствии импульсов должны удовлетворять условию: потенциал IMPb- (контакт 24) должен быть ниже, чем потенциал IMPb+ (контакт 25) не менее чем на 0,2 В.

При этом на входе ключа в блоке базы будет логическая «1».

[1]   – Таблица: Cигналы упр. каждым блоком 20062025.  От 10.06.2025/10:19.