Министерство промышленности Республики Беларусь

ОАО «МНИПИ»

УДК	621.317.799:621.382     			                                   УТВЕРЖДАЮ

№ госрегистрации 20250571 		             	Генеральный директор

от 08.05.2025

_________________  В.А.Шевченко

«____»____________2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к этапам 1.1-1.4  ОКР

«Разработать и освоить производство программируемого

измерителя параметров полупроводниковых

приборов повышенной мощности», шифр «Линия-2».

По договору №1008-0 от 20.03.2025

Главный конструктор ОКР						А.А. Володкевич

Минск 2025

Список исполнителей

| Руководитель задания, Главный конструктор-начальник УРПиСИ Ведущий инженер - конструктор |  | А.А. Володкевич (технические параметры анализатора, разработка ТЗ) Н.В. Грицев (функциональные возможности анализатора, концепция канала базы) |
| --- | --- | --- |
| Научный сотрудник отдела ОРПиС |  | Б.Н.Лисенков (структура анализатора, концепция канала коллектора, схемотехнические решения канала) |
| Начальник ОРПиС |  | А.Г. Петрович (концепция интерфейса и контроллера, схемотехнические решения) |
| Ведущий инженер- программист ОРПиС |  | А.В. Шевченко (разработка ПО анализатора) |
| Начальник сектора 221 |  | Л.И. Голод (разработка конструкции анализатора) |
| Инженер - конструктор |  | О.В. Сидорик (разработка узлов канала коллектора) |
| Инженер - конструктор |  | Е.В. Ефименко (разработка канала базы и канала подложки) |
| Ведущий инженер – конструктор Ведущий инженер ОКТДиС |  | В.П. Боборыкин (разработка блока питания) И.Н. Толстый (нормоконтроль) |

Реферат

Пояснительная записка   9с., 2 табл.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Цель этапов 1.1-1.4 календарного плана  заключалась в разработке конструкторской документации для изготовления опытных образцов анализатора. Разработка выполнена с использованием схемных и конструктивных решений разработанных ранее измерителя ИППП-3 УШЯИ.411251.005 и единичного образца анализатора УШЯИ.411251.007.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Основная часть

1 Обзор аналогов.

2 Задачи разработки.

3 Разработка анализатора и решение основных задач.

3.1 Концепция внутреннего цифрового интерфейса.

3.2 Разработка технических решений узлов анализатора.

Заключение

Введение

ОАО МНИПИ ведет работы по созданию средств измерений для нужд микроэлектроники, начиная с 2000 г.

В течение 2000÷2004 гг, совместно с НТЦ «Белмикросистемы», был разработан измеритель ИППП-1 (УШЯИ.411251.003), в котором развертка вольтамперной характеристики (ВАХ) осуществляется ступенчатым сигналом тока или напряжения.

Измерители типа ИППП-1 мало пригодны для испытаний силовых компонентов из-за сильного нагрева объекта подверженного испытаниям (ОПИ) ступенчатым сигналом развертки. Для силовых компонентов целесообразно использовать пульсирующий сигнал, например, в виде полуволны выпрямленного напряжения сети 50 Гц как в характериографах Л2-56 (РФ) или 370А фирмы Tektronix (США).

Для замены Л2-56, в 2005÷2009 гг, в ОАО МНИПИ, совместно с НТЦ «Белмикросистемы», разработан измеритель ИППП-3 (УШЯИ.411251.005), который, для снижения нагрева ОПИ, наряду с пульсирующим сигналом 50 Гц, формирует прямоугольные импульсы длительностью 0,2÷2 мс.

В 2011÷2013 гг в ОАО МНИПИ на основе ИППП-3 создан единичный образец анализатора вольтамперных характеристик (ВАХ) силовых полупроводниковых приборов (УШЯИ.411251.007), который обеспечивает формирование испытательных импульсов длительностью 0,05÷0,2 мс мощностью до 5 кВт. В настоящее время единичный образец анализатора ВАХ находится в ЦКП "Радиационный центр" при ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению".

Выпуск измерителя ИППП-3 прекращен, поскольку некоторые покупные узлы (модель встроенного компьютера, дисплей) и критически важные компоненты, например, микросхема оптического приемника-передатчика для высоковольтной гальванической развязки в канале коллектора, сняты с производства.

К недостаткам ИППП-3 можно отнести:

- высокий уровень радиопомех, создаваемых в цепях межблочного интерфейса,

- низкую эффективность используемой операционной системы реального времени,

- малый ток (10 А) и невысокую мощность (200 Вт) испытательного сигнала,

- большую длительность испытательных импульсов (0,2 мс, 0,5 мс, 1 мс, 2 мс),

- низкую надежность защиты измерителя при пробое ОПИ во время испытаний.

Устранение отмеченных недостатков является одной из целей создания современного автоматизированного анализатора ВАХ повышенной мощности УШЯИ.411251.011.

Основная часть

1 Обзор аналогов

Измерители, обеспечивающие визуальное наблюдение ВАХ и имеющие весьма удобный при исследовании характеристик силовых ПП режим ручной регулировки, традиционно называются характериографами («curve-tracer»). Наиболее известными из них являются аналоговые характериографы Л2-56 (РФ) и 370 А фирмы Tektronix (США), производство которых прекращено в 70х-80х годах прошлого века.

К современным (цифровым и программируемым) приборам такого типа можно отнести характериографы серии CS-3000 (фирмы IWATSU Япония), единичный образец анализатора ВАХ (ОАО «МНИПИ»), и анализаторы B1505A, B1506A фирмы Keysight (США). При этом, цена B1505A достигает 180 тысяч долларов США.

Современные характериографы имеют два режима работы − режим «Высокого напряжения» и режим «Большого тока» и обеспечивают защиту персонала от поражения высокм напряжением с помощью выносной испытательной камеры («test-fixture») с прозрачной крышкой.

Отдельно, в качестве аналога можно указать программируемый измеритель Л2-100 Теко (АО «Тестприбор» РФ), в котором, однако, отсутствуют режим «Большого тока» и защита персонала с помощью прозрачной крышки над ОПИ.

Ближайшим аналогом разрабатываемого анализатора ВАХ повышенной мощности является изготовленный в 2013 г единичный образец автоматизированного анализатора ВАХ силовых ПП, характеристики которого исследованы в рамках НИР [задание 1.3.14, ГПНИ «Электроника и Фотоника» 2011-2015 гг.] и подтверждены за 10 лет эксплуатации в ЦКП "Радиационный центр" при ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению".

В таблице 1, для сравнения, представлены основные технические характеристики канала коллектора разрабатываемого анализатора (УШЯИ.411251.011) и его ближайшего аналога (УШЯИ.411251.007).

Таблица 1. Основные технические характеристики канала коллектора

| Характеристики | УШЯИ.411251.011 | УШЯИ.411251.007 |
| --- | --- | --- |
| Режим «Высокого напряжения». |  |  |
| Диапазоны напряжения | 30 В, 300 В, 3000 В | 30 В, 300 В, 3000 В |
| Диапазоны тока | 5 А, 500 мА, 50 мА | 7,5 А, 750 мА, 75 мА |
| Длительность импульсов | 0,2 мс, 0,5 мс, 1,5 мс | 0,2 мс, 0,5 мс, 1,5 мс |
| Режим «Большого тока». |  |  |
| Максимальное напряжение | 50 В | 50 В |
| Максимальный ток | 200 А | 100 А |
| Длительность импульсов | 10 мкс, 20 мкс, 50 мкс, 0,1 мс | 0,2 мс, 0,5 мс |
| Диапазон измерения тока | 10 нА – 200 А (1 нА/дел – 20 А/дел) |  |
| Базовая погрешность | 2% |  |
| Мощность | 500 ВА |  |
| Вес | 39 кг |  |

В таблице 2 представлены виды сигналов развертки канала коллектора, которые для рассматриваемых приборов практически одинаковы.

Таблица 2.   Виды испытательного сигнала развертки в канале коллектора

| Режим «Высокое напряжение» | - импульсы напряжения в виде полуволны выпрямленного напряжения сети. |
| --- | --- |
|  | - ступенчато-изменяющийся сигнал в виде уровней или импульсов напряжения (20 или 50 ступеней). |
|  | - постоянное напряжение. |
| Режим «Большой ток» | - ступенчато-изменяющийся сигнал в виде уровней или импульсов напряжения (20 или 50 ступеней) |
|  | - постоянное напряжение. |

Ступенчато-изменяющийся сигнал, см. таблицу 2, используется при измерении ВАХ в автоматическом режиме.

На рисунке 1 представлены осциллограммы 20-го импульса ступенчато-изменяющегося сигнала напряжения развертки, формируемого ближайшим аналогом (УШЯИ.411251.007) в режиме «Большой ток» при положительной и отрицательной полярности испытательного сигнала длительностью 50 мкс, на нагрузке 0,5 Ом [Отчет по НИР 1.3.14, 2015г]. Коэффициент отклонения осциллографа по вертикали равен 10 В/дел, коэффициент развертки 10 мкс/дел на рисунке, а)   и  20 мкс/дел на рисунке, б).

| а) Импульс напряжения положительной амплитуды на нагрузке 0,5 Ом длительностью 50 мкс, | б) Импульс напряжения отрицательной амплитуды на нагрузке 0,5 Ом длительностью 50 мкс. |
| --- | --- |

Рисунок 1. Осциллограммы импульса, формируемого аналогом (УШЯИ.411251.007) при положительной, а) и отрицательной, б) полярности испытательного импульса напряжения длительностью 50 мкс, на нагрузке 0,5 Ом.

Как видно из представленных осциллограмм:

- амплитуда испытательного импульса составляет около 47 В, значит  сила тока, протекающего при этом через нагрузку, равна 47 В/0,5 Ом = 94 А,

- мощность испытательного сигнала на вершине импульса равна произведению тока на напряжение 47 В×94 А = 4418 Вт.

Кроме очевидных достоинств, см. таблицы 1, 2, рис. 1, ближайший аналог обладает и недостатками, укажем основные из них:

- высокий уровень радиопомех, излучаемых межблочным интерфейсом,

- большая длительность испытательных импульсов при тестировании диодов (50 мкс) в связи с различными задержками в цепях формирования испытательного импульса и в цепях измерения его мгновенных значений,

- большая длительность испытательных импульсов при тестировании транзисторов (200 мкс), из-за недостаточного быстродействия канала базы,

- недостаточная надежность канала коллектора при коротком замыкании нагрузки (внезапном пробое ОПИ).

2 Задачи разработки.

Учитывая, что подавляющее большинство характеристик единичного образца анализатора (2013 г), выбранного в качестве ближайшего аналога, соответствуют требованиям ТЗ, соответствующие схемо-конструктивные решения, кроме блока контроллера, были приняты за основу при разработке узлов нового анализатора на этапе 1.4.

Поэтому основное внимание при выполнении этапа 1.4 уделено устранению или снижению до приемлемого уровня недостатков, выявленных при эксплуатации ближайшего аналога, и модернизации узлов, ответственных за проявление этих недостатков.

На этапе 1.4 решены следующие задачи.

1. Выработана концепция построения контроллера и внутреннего интерфейса, которая обеспечивает:

- высокую скорость обмена по большому количеству линий связи (потенциальных антенн), при минимальном уровне излучаемых радиопомех,

- формирование развертки ВАХ пульсирующим сигналом на основе выпрямленного напряжения сети 50 Гц (повышает надежность и позволяет увеличить длительность пауз между импульсами до 30 мс и более),

- формирование испытательных импульсов и моментов измерения их мгновенных значений с минимальными задержками относительно друг друга, что позволяет снизить длительность испытательных импульсов.

2. Изготовлен и опробован макет контроллера.

3. Выработана концепция построения канала базы, обеспечивающая сокращение длительности формируемых импульсов напряжения и тока до 10 мкс, разработана схема электрическая канала базы и дополнительного канала (подложки).

4. Выработана концепция построения канала коллектора и разработаны схемы электрические узлов канала, которые обеспечивают:

- сокращение длительности формируемых импульсов до 10 мкс,

- защиту тестируемого объекта от повреждения при превышении током в канале коллектора установленного порога (диапазон измерения тока),

- защиту цепей канала коллектора в диапазоне напряжений 0 В-3000 В и в диапазоне токов 0 А-200 А при коротком замыкании нагрузки (внезапном пробое объекта тестирования).

5. Выбраны современные модели покупных узлов и компонентов, с учетом тенденции к их долговременному присутствию на рынке, для применения в разрабатываемом анализаторе.

6. Изготовлен и опробован в лабораторных условиях макет узла, обеспечивающего гальваническую развязку в канале коллектора при рабочем напряжении до 3000 В  по цепи цифрового сигнала на частотах до 1 МГц.

Учитывая, что схемо-конструктивные решения всех узлов разрабатываемого анализатора (УШЯИ.411251.011), за исключением блока контроллера, успешно выдержали опытную эксплуатацию в течение 10-ти лет в составе единичного образца анализатора (УШЯИ.411251.007), состав работ по пунктам 1.1 – 1.4 календарного плана изменен.

3 Разработка анализатора и решение основных задач.

3.1 Концепция цифрового интерфейса.

Интерфейс должен обеспечить  передачу по проводникам цифровых сигналов частотой до 1 МГц с минимальным уровнем излучаемых радиопомех при большом количестве независимых линий связи.

Отдельные проводники цифрового интерфейса служат:

- для установки режима измерения по каналам С, В и S,

- для программного формирования ступенчатой развертки в каналах,

- для формирования импульсного сигнала в каналах С и В,

- для задания моментов измерения мгновенных значений сигнала тока/напряжения в каналах С, В и S,

- для передачи сигнала о превышении порога (по току, напряжению, мощности) в одном из каналов в контроллер и в другие каналы для их выключения.

Каждый проводник, как антенна, излучает электромагнитные колебания в момент перезаряда его емкости крутым перепадом сигнала. Интенсивность помех, генерируемых проводниками интерфейса, растет вместе с ростом частоты и амплитуды перепадов пропорционально длине каждого из проводников и их общему количеству проводников, которое в интерфейсе программируемого анализатора достигает нескольких десятков,.

Для минимизации уровня излучаемых радиопомех, решено передавать информацию с помощью парафазного сигнала небольшой амплитуды 3,3 В, а проводники, по которым распространяется парафазный сигнал выполнить в виде плоских шлейфов, включающих от 10 до 40 проводников. При этом, два проводника, по которым передается парафазный сигнал должны быть расположены рядом и окружены с одной и с другой стороны проводниками подключенными к «общему проводу».

Реализация выработанной концепции начата с разработки таблиц отображающих порядок расположения проводников в шлейфах (интерфейсах) между контроллером и каждым из программируемых блоков анализатора. При этом разработана система обозначения сигналов в таблицах (в разъемах), которая позволяет определить вид и назначение каждого сигнала.

Таблицы, определяющие порядок расположения проводников в разъемах, позволили вести разработку схем программируемых узлов одновременно с разработкой контроллера независимо друг от друга.

3.2 Разработка технических решений узлов анализатора.

Основное внимание уделено новому блоку контроллера, который полностью отличается от контроллера разработанного ранее для единичного образца анализатора, являющегося ближайшим аналогом.

Разработка контроллера выполнена после выбора, приобретения и опробования основных покупных компонентов: компьютера, дисплея с сенсорным экраном, микропроцессора и ПЛИС.

Разработана схема электрическая, изготовлена и смонтирована печатная плата, собран и полностью смонтирован блок контроллера. Установлена и апробирована выбранная операционная система, начата разработка программного обеспечения в части виртуальных панелей управления.

Кроме управления программируемыми блоками и сбора результатов измерения ВАХ, контроллер выполняет задачи по формированию напряжения развертки на основе переменного напряжения сети 50 Гц в режиме «Высокое напряжение» и формированию коротких испытательных импульсов в режиме «Большой ток».

Разработана концепция канала коллектора, включающая защиту ОПИ от превышения порога по току (порог в 3 раза превышает установленный диапазон измерения тока) и защиту самого анализатора при пробое ОПИ во время испытаний в диапазоне напряжений до 3000 В и токов до 200 А.

Разработана концепция канала базы обеспечивающая формирование и измерение импульсов напряжения в диапазоне ±40 В (при Iимп до 0,1 А), формирование и измерение импульсов тока в диапазоне до 2 А (при Uимп до 10 В) и формирование и измерение импульсов тока в диапазоне до 5 А (при Uимп до 4 В).

Разработаны схемы электрические и печатные платы, следующих узлов канала коллектора − «Источник напряжения 50 В», «Формирователь развертки» и «Измеритель напряжения» (выполнены на одной печатной плате), «Источник напряжения» (содержит три печатные платы).

Разработана схема электрическая и печатная плата «Источника-измерителя» для канала базы В и дополнительного канала S.

Выполнено моделирование всех элементов (фрагментов) схем отвечающих за формирование испытательных сигналов и их измерение в режиме  «Большой ток» в канале коллектора и в канале базы, с точки зрения их быстродействия, при обработке импульсов длительностью 10 мкс  на основе программы Spice.

Разработаны схемы электрические «Блока питания» (содержит 4 печатные платы, 3 из которых уже разработаны).

Продолжается разработка схемы электрической «Измеритель тока» и конструкторской документации анализатора, что позволит начать изготовление опытных образцов согласно п. 1.5 календарного плана.

Заключение

В результате выполнения этапов 1.1-1.4  ОКР «Разработать и освоить производство программируемого измерителя параметров полупровод-никовых приборов повышенной мощности» разработаны схемы электрические контроллера, блока питания, измерительных каналов В и S.

Разработку схем электрических канала С и конструкторской документации анализатора планируется закончить в началу этапа 1.5.

С учетом изменения состава работ по пунктам 1.1 – 1.3 календарного плана, как было отмечено в главе 2 (Основные задачи разработки), план работ по ОКР  «Разработать и освоить производство программируемого измерителя параметров полупроводниковых приборов повышенной мощности», шифр «Линия-2» выполнен.

На основании опыта по разработке и эксплуатации автоматизированных измерителей ИППП-3, выбрать операционную систему, удовлетворяющую технико-экономическим требованиям, возникающим при разработке программного обеспечения нового анализатора.