В связи с заменой в выходном усилителе MOSFET на компланарные дарлингтоны TIP142, TIP147 обеспечить формирование импульсов напряжения/тока длительности 10 мкс. для всех сочетаний шунтов/нагрузок в диапазоне напряжений 0-40В и токов 0-2А проблематично. Реализуемый вариант требует увеличения длительности импульсов до 20 мкс.

Предлагаемый вариант схемы основан на использовании высоковольтных ОУ LTC6092, что позволяет исключить буферные усилители с плавающим питанием, существенно упростить схему, упростить настройку модуля базы.

На рис. Приведена схема источника напряжения

Model I-Buf-TLV9152+AM PL-A-ARX-25.08\draft36-U.asc

Напряжение на нагрузке Rsh=10 Om, Rn=10 Om, Uinp=-2V

Ток в нагрузке Rsh=10 Om, Rn=10 Om, Uinp=-2V

Напряжение на нагрузке Rsh= 0.10 Om, Rn=20 Om, Uinp=-4V

Напряжение на нагрузке Rsh= 0.10 Om, Rn=20 Om, Uinp=4V

В режиме малых сигналов  ( до 1В) предложенная схема не работает. Для формирования сигналов малых уровней усилитель должен работать в режиме AB, требуется подстройка смещения ОУ PA340 – величина смещения по не инвертирующему входу PA340 –составляет -15мВ. Для получения режима AB в схему

введен  стабилитрон 1N4729A – 3.2V.

Model I-Buf-TLV9152+AM PL-A-ARX-25.08\draft37-U.asc

Начальный ток выходных транзисторов при отсутствии импульсов составляет 18 мА

Напряжение на нагрузке Rsh= 100 Om, Rn=20 Om, Uinp=-0.05V

Напряжение на нагрузке Rsh= 100 Om, Rn=20 Om, Uinp=0.05V

Схема формирования импульсов тока -Model I-Buf-TLV9152+AM PL-A-ARX-31.08\ Draft35-629.asc

Ток в нагрузке   Rsh= 1 Om, Rn=0.5 Om, Uinp=-0.2V

Ток в нагрузке   Rsh= 1 Om, Rn=0.5 Om, Uinp=0.2V

Ток в нагрузке   Rsh= 100 Om, Rn=5 Om, Uinp=0.2V

Ток в нагрузке   Rsh= 10kOm, Rn=100 Om, Uinp=0.2V

Схемы обеспечивают формирование импульсов тока/напряжения длительностью

20 мкс, для их реализации требуется 3 микросхемы: LTC6090 -2 шт., AD629 –

1 шт. В случае если установить в требованиях на прибор  минимальную длительность импульсов 20 мкс., то нет необходимости использовать третий буфер.

В дальнейшем, если потребуется длительность импульсов 10 мкс.и менее, необходимо:

- использовать более быстрый ОУ (PA340);

- заменить дарлингтоны (TIP142,TIP147) на MOSFET;

- заменить диф. усилитель AD629.